## Modbus地址表
PLC地址 | 地址 | 项目 | 范围 | 初值 | 说明 | 此颜色为只读寄存器 | 此颜色为浮点型数据寄存器，其他颜色为整型数据寄存器 | 03功能码最多读120个寄存器
模块状态相关
40001 | 0 | 当前净重值 | 负999999~ 正999999 |  | 有符号整数
40002 | 1
40003 | 2 | 当前毛重 | 负999999~ 正999999 |  | 有符号整数
40004 | 3
40005 | 4 | 仪表状态1 | .0 |  | 重量稳定（1：不稳；0：稳定）
|  |  | .1 |  | 重量溢出
|  |  | .2 |  | 零点
|  |  | .3 |  | AD稳定（1：不稳；0：稳定）
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
|  |  | .11 |  | AD溢出
|  |  | .12 |  | 历史数据更新（有效2s）
.13
.14
.15
40006 | 5 | 仪表状态2 | .0 |  | 大投
|  |  | .1 |  | 中投
|  |  | .2 |  | 小投
|  |  | .3 |  | 料号BCD码0
|  |  | .4 |  | 料号BCD码1
|  |  | .5 |  | 料号BCD码2
|  |  | .6 |  | 料号BCD码3
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
40007 | 6 | 仪表状态3 | .0
.1
|  |  | .2 |  | 0：停止。1：运行。
|  |  | .3 |  | 0：非暂停。1：暂停。
|  |  | .4 |  | 卸料
|  |  | .5 |  | 定值
|  |  | .6 |  | 超欠差
|  |  | .7 |  | 零区
|  |  | .8 |  | 报警
|  |  | .9 |  | 批次完成
|  |  | .10 |  | 卸料完成
.11
.12
.13
.14
.15
40008 | 7 | 总累计次数 | 0~999999999
40009 | 8
40010 | 9 | 总累计重量（高4位） | 0~9999
40011 | 10
40012 | 11 | 总累计重量（低9位） | 0~999999999
40013 | 12
40014 | 13
40015 | 14
40016 | 15
40017 | 16
40018 | 17
40019 | 18
40020 | 19
40021 | 20
40022 | 21
40023 | 22
40024 | 23
40025 | 24
40026 | 25
40027 | 26
40028 | 27
40029 | 28
40030 | 29
40031 | 30
40032 | 31
40033 | 32
40034 | 33
40035 | 34
40036 | 35
40037 | 36
40038 | 37 | 本次配料结果重量 | 0~999999
40039 | 38
40040 | 39 | 报警信息 |  |  | 0：无报警 1：批次完成 2：清零超范围（持续3s自动消除） 3：清零不稳（持续3s自动消除） 4：无法启动 配方设置不合理 如当前配料顺序下所有目标值都为0（持续3s自动消除） 5：超欠差暂停 6：超欠差报警（持续设置的超欠差报警时间长度后自动消除） 7：配料监控超时 8：卸料监控超时
40041 | 40 | 【6.1.1】预置批次数 | 0~9999 | 0 | 设置的需要完成 的批次数
40042 | 41 | 剩余批次数 | 0~9999 |  | 剩余未完成的批次数
40043 | 42 | 当前配料号 | 0~15 |  | 指示当前正在进行配料的料号
40044 | 43
40045 | 44
40046 | 45 | 打印日期时间1
40047 | 46 | 打印日期时间2
40048 | 47 | 打印日期时间3
40049 | 48 | 运行步骤 |  |  | 运行步骤
40050 | 49 | 模拟量输出值 | 0-24000 |  | 输出的模拟量的值 电压类型单位mV 电流类型单位uA
标定相关
40051 | 50 | 【1.1.1】单位 | 0~3 | 1 | 0：g； 1：kg； 2：t； 3：lb。
40052 | 51 | 【1.1.2】小数点 | 0~4 | 2
40053 | 52 | 【1.1.3】分度值 | 0~5 | 0 | 对应1、2、5、10、20、50
40054 | 53 | 【1.1.4】最大量程 |  | 100000
40055 | 54
40056 | 55 | 有砝码零点标定 |  |  | 读：当前传感器的电压值 写：非零值标定零点（当前重量要稳定）
40057 | 56
40058 | 57 | 有砝码增益 标定 |  |  | 读：当前传感器电压与零点电压的差值 写：当前重量值标定增益（当前重量要稳定）
40059 | 58
40060 | 59 | 【1.2.1】无砝码零点标定（毫伏数） |  |  | 读：零点标定的电压 写：零点电压值标定零点
40061 | 60
40062 | 61 | 【1.2.2】无砝码增益（毫伏数） |  |  | 读：增益标定的相对电压 写：标定的增益电压值
40063 | 62
40064 | 63 | 【1.2.3】无砝码增益（重量） |  |  | 读：增益标定的重量值 写：标定的增益重量值
40065 | 64
40066 | 65 | 标定操作提示信息 |  |  | 标定操作提示信息
| 66~69 | 备用地址 |  |  | 读出为0
配方参数
40071 | 70 | 1#物料累计重量 | 0~999999999
40072 | 71
40073 | 72 | 2#物料累计重量 | 0~999999999
40074 | 73
40075 | 74 | 3#物料累计重量 | 0~999999999
40076 | 75
40077 | 76 | 4#物料累计重量 | 0~999999999
40078 | 77
40079 | 78 | 5#物料累计重量 | 0~999999999
40080 | 79
40081 | 80 | 6#物料累计重量 | 0~999999999
40082 | 81
40083 | 82 | 7#物料累计重量 | 0~999999999
40084 | 83
40085 | 84 | 8#物料累计重量 | 0~999999999
40086 | 85
40087 | 86 | 9#物料累计重量 | 0~999999999
40088 | 87
40089 | 88 | 10#物料累计重量 | 0~999999999
40090 | 89
40091 | 90 | 11#物料累计重量 | 0~999999999
40092 | 91
40093 | 92 | 12#物料累计重量 | 0~999999999
40094 | 93
40095 | 94 | 13#物料累计重量 | 0~999999999
40096 | 95
40097 | 96 | 14#物料累计重量 | 0~999999999
40098 | 97
40099 | 98 | 15#物料累计重量 | 0~999999999
40100 | 99
40101 | 100 | 1#物料实际配料值 | 0~999999
40102 | 101
40103 | 102 | 2#物料实际配料值 | 0~999999
40104 | 103
40105 | 104 | 3#物料实际配料值 | 0~999999
40106 | 105
40107 | 106 | 4#物料实际配料值 | 0~999999
40108 | 107
40109 | 108 | 5#物料实际配料值 | 0~999999
40110 | 109
40111 | 110 | 6#物料实际配料值 | 0~999999
40112 | 111
40113 | 112 | 7#物料实际配料值 | 0~999999
40114 | 113
40115 | 114 | 8#物料实际配料值 | 0~999999
40116 | 115
40117 | 116 | 9#物料实际配料值 | 0~999999
40118 | 117
40119 | 118 | 10#物料实际配料值 | 0~999999
40120 | 119
40121 | 120 | 11#物料实际配料值 | 0~999999
40122 | 121
40123 | 122 | 12#物料实际配料值 | 0~999999
40124 | 123
40125 | 124 | 13#物料实际配料值 | 0~999999
40126 | 125
40127 | 126 | 14#物料实际配料值 | 0~999999
40128 | 127
40129 | 128 | 15#物料实际配料值 | 0~999999
40130 | 129
| 130~159 | 备用地址 |  |  | 读出为0
工作参数
40161 | 160 | 通讯参数 |  |  | .0~.2：0：RTU-H。1：RTU-L。 .3~.5：0: 7-E-1 1: 7-O-1 2: 8-N-1 3: 8-E-1 4: 8-O-1 .6~.9：0: 4800 1: 9600 2: 19200 3: 38400 4: 57600 5: 115200 .9~.15：0~99 从机号
40162 | 161 | 【2.1.4】判稳时间 | 1~99 | 5 | 0.1~9.9s
40163 | 162 | 【2.1.3】判稳范围 | 1~9 | 1 | 1~9d
40164 | 163 | 【2.1.1】追零范围 | 0~9 | 0 | 0~9d
40165 | 164 | 【2.1.2】清零范围 | 0~99 | 50 | 0%~99%
40166 | 165 | 【2.1.5】数字滤波等级 | 0~9 | 5
40167 | 166 | 【2.1.6】上电自动清零开关 | 0~1 | 0
40168 | 167 | 【3.1.2】配料前清零开关 | 0~1 | 0
40169 | 168 | 【6.1.3】手动卸料是否计入累计 | 0~1 | 0 | 记录手动卸料前重量，卸料输出结束后，延时超欠差检测时间后，记录卸料后重量，前后重量相减计入累计。
40170 | 169 | 【3.1.3】掉电保存开关 | 0~1 | 1 | 掉电保存功能： 如果在运行过程中断电，再次上电后，给启动信号仪表会继续断电前的过程继续配料。
40171 | 170 | 【3.1.1】加料模式 | 0~1 | 0 | 0：快中小投同时输出。1：快中小投单独输出。
40172 | 171 | 232通讯参数
40173 | 172 | 485通讯参数
| ~179 | 备用地址 |  |  | 读出为0
开关量
40181 | 180 | 输入IO测试 |  |  | 由低到高每一位代表一个输入状态
40182 | 181 | 输出IO测试 |  |  | 由低到高每一位代表一个输出状态
40183 | 182 | 启动/结束IO测试 | 0~1 |  | 0：关闭IO测试。1：启动IO测试。
40184 | 183 | IO自定义IN1 | 0~10 | 1 | 开关量定义列表
40185 | 184 | IO自定义IN2 | 0~10 | 2
40186 | 185 | IO自定义IN3 | 0~10 | 3
40187 | 186 | IO自定义IN4 | 0~10 | 4
40188 | 187 | IO自定义IN5 | 0~10 | 5
40189 | 188 | IO自定义IN6 | 0~10 | 6
40190 | 189 | IO自定义IN7 | 0~10 | 7
40191 | 190 | IO自定义OUT1 | 0~41 | 1
40192 | 191 | IO自定义OUT2 | 0~41 | 2
40193 | 192 | IO自定义OUT3 | 0~41 | 3
40194 | 193 | IO自定义OUT4 | 0~41 | 4
40195 | 194 | IO自定义OUT5 | 0~41 | 5
40196 | 195 | IO自定义OUT6 | 0~41 | 6
40197 | 196 | IO自定义OUT7 | 0~41 | 7
40198 | 197 | IO自定义OUT8 | 0~41 | 8
40199 | 198 | IO自定义OUT9 | 0~41 | 9
40200 | 199 | IO自定义OUT10 | 0~41 | 10
40201 | 200 | IO自定义OUT11 | 0~41 | 11
40202 | 201 | IO自定义OUT12 | 0~41 | 12
40203 | 202 | 启动 | 1 |  | 读：0：非运行状态。1：运行状态。 写：1：启动运行。
40204 | 203 | 停止 | 1 |  | 读：0：非停止状态。1：停止状态。 写：1：停止。
40205 | 204 | 暂停 | 1 |  | 读：0：非暂停状态。1：暂停状态。 写：1：暂停。
40206 | 205 | 清零 | 1 |  | 读：0。 写：1：清零。
40207 | 206 | 清报警 | 1 |  | 读：0：非报警状态。1：报警状态。 写：1：清报警。
40208 | 207 | 清除累计 | 1 |  | 读：0。 写：1：清除累计。
40209 | 208 | 卸料允许/手动卸料 | 1 |  | 运行状态下： 读：0：卸料允许无效。1：卸料允许有效。 写：1：卸料允许。 停止状态下： 读：0：卸料无效。1：卸料有效。 写：1：执行手动卸料。
40210 | 209 | 缓停 | 1 |  | 读：0：缓停没有输入。1：缓停已输入。 写：1：缓停
40211 | 210 | 【7.1.5】串口一自动打印配料结果 | 0 |  | 0：关闭自动打印 1：开启自动打印
40212 | 211 | 【7.2.5】串口二自动打印配料结果 | 0 |  | 0：关闭自动打印 2：开启自动打印
40213 | 212 | 打印累计 | 0 |  | 读：0。 写：1：打印累计数据
40214 | 213 | 逻辑编程1通信触发 | 0~1
40215 | 214 | 逻辑编程2通信触发 | 0~1
40216 | 215 | 逻辑编程3通信触发 | 0~1
40217 | 216 | 逻辑编程4通信触发 | 0~1
40218 | 217 | 逻辑编程5通信触发 | 0~1
40219 | 218 | 逻辑编程6通信触发 | 0~1
系统相关
40221 | 220 | 编译日期：年
40222 | 221 | 编译日期：月
40223 | 222 | 编译日期：日
40224 | 223 | 编译日期：时
40225 | 224 | 编译日期：分
40226 | 225 | 编译日期：秒
40227 | 226 | 固件号 FW1
40228 | 227 | 固件号 FW2
40229 | 228 | 固件号 FW3
40230 | 229 | 后台编译日期 |  | 字符型编译日期
40231 | 230
40232 | 231 | AD转换实际速度
40233 | 232 | 程序运行速度
40234 | 233
40235 | 234
40236 | 235 | 控制器固件号
40237 | 236 | 参数复位 | 1 |  | 读：0。 写： 1：复位所有参数（包括下面所有项目） 2：复位标定 3：复位工作参数 4：复位配方参数 5：复位开关量自定义 6：复位模拟量参数 7：复位逻辑编程参数 8：复位通讯参数 9：复位配料秤控制参数 10：复位累计数据
40238 | 237 | 编译日期 |  | 如2018.7.2，则数值为20180702
40239 | 238
40240 | 239 | 开机图片存储地址
40241 | 240 | 开机图片存储数据1
40242 | 241 | 开机图片存储数据2
40243 | 242 | 扩展接口类型 |  |  | AMC501-B 0：无 1：模拟量 2：网口 3：7路IO 401模块 Bit0：1：IO拓展 0：无拓展&模拟量拓展 Bit1：1：网口拓展 0：无网口拓展
配料秤控制参数
40251 | 250 | 【3.1.5】卸料模式 | 0~2 | 0 | 0：所有物料配完后，才进行卸料。 1：配完一种物料后，直接进行卸料。 2：由配方参数决定
40252 | 251 | 【3.1.6】卸料允许选择 | 0~2 | 0 | 0：卸料之前不需要卸料允许信号有效立即卸料。 1：卸料之前需要等待卸料允许信号有效才卸料。 2：由配方参数决定
40253 | 252 | 【3.1.4】连续配料 | 0~1 | 0 | 0：关闭；1：开启
| ~259 | 备用地址 |  |  | 读出为0
配方参数
40261 | 260 | 【4.1.1】配方号 | 0~14 | 1 | 0~14对应1~15
40262 | 261 | 配方屏蔽 | 0~0x7FFF | 1 | 第0位到第14位分别对应配方1~15，0为屏蔽该配方。 开关量输入换配方时，会跳过屏蔽的配方号。
40263 | 262
40264 | 263 | 【4.2.1.1】1#目标值 | 0~999999 | 0
40265 | 264
40266 | 265 | 【4.2.1.2】1#大投提前量 | 0~999999 | 0
40267 | 266
40268 | 267 | 【4.2.1.3】1#中投提前量 | 0~999999 | 0
40269 | 268
40270 | 269 | 【4.2.1.4】1#小投落差值 | 0~999999 | 0
40271 | 270
40272 | 271 | 【4.2.2.1】2#目标值 | 0~999999 | 0
40273 | 272
40274 | 273 | 【4.2.2.2】2#大投提前量 | 0~999999 | 0
40275 | 274
40276 | 275 | 【4.2.2.3】2#中投提前量 | 0~999999 | 0
40277 | 276
40278 | 277 | 【4.2.2.4】2#小投落差值 | 0~999999 | 0
40279 | 278
40280 | 279 | 【4.2.3.1】3#目标值 | 0~999999 | 0
40281 | 280
40282 | 281 | 【4.2.3.2】3#大投提前量 | 0~999999 | 0
40283 | 282
40284 | 283 | 【4.2.3.3】3#中投提前量 | 0~999999 | 0
40285 | 284
40286 | 285 | 【4.2.3.4】3#小投落差值 | 0~999999 | 0
40287 | 286
40288 | 287 | 【4.2.4.1】4#目标值 | 0~999999 | 0
40289 | 288
40290 | 289 | 【4.2.4.2】4#大投提前量 | 0~999999 | 0
40291 | 290
40292 | 291 | 【4.2.4.3】4#中投提前量 | 0~999999 | 0
40293 | 292
40294 | 293 | 【4.2.4.4】4#小投落差值 | 0~999999 | 0
40295 | 294
40296 | 295 | 【4.2.5.1】5#目标值 | 0~999999 | 0
40297 | 296
40298 | 297 | 【4.2.5.2】5#大投提前量 | 0~999999 | 0
40299 | 298
40300 | 299 | 【4.2.5.3】5#中投提前量 | 0~999999 | 0
40301 | 300
40302 | 301 | 【4.2.5.4】5#小投落差值 | 0~999999 | 0
40303 | 302
40304 | 303 | 【4.2.6.1】6#目标值 | 0~999999 | 0
40305 | 304
40306 | 305 | 【4.2.6.2】6#大投提前量 | 0~999999 | 0
40307 | 306
40308 | 307 | 【4.2.6.3】6#中投提前量 | 0~999999 | 0
40309 | 308
40310 | 309 | 【4.2.6.4】6#小投落差值 | 0~999999 | 0
40311 | 310
40312 | 311 | 【4.2.7.1】7#目标值 | 0~999999 | 0
40313 | 312
40314 | 313 | 【4.2.7.2】7#大投提前量 | 0~999999 | 0
40315 | 314
40316 | 315 | 【4.2.7.3】7#中投提前量 | 0~999999 | 0
40317 | 316
40318 | 317 | 【4.2.7.4】7#小投落差值 | 0~999999 | 0
40319 | 318
40320 | 319 | 【4.2.8.1】8#目标值 | 0~999999 | 0
40321 | 320
40322 | 321 | 【4.2.8.2】8#大投提前量 | 0~999999 | 0
40323 | 322
40324 | 323 | 【4.2.8.3】8#中投提前量 | 0~999999 | 0
40325 | 324
40326 | 325 | 【4.2.8.4】8#小投落差值 | 0~999999 | 0
40327 | 326
40328 | 327 | 【4.2.9.1】9#目标值 | 0~999999 | 0
40329 | 328
40330 | 329 | 【4.2.9.2】9#大投提前量 | 0~999999 | 0
40331 | 330
40332 | 331 | 【4.2.9.3】9#中投提前量 | 0~999999 | 0
40333 | 332
40334 | 333 | 【4.2.9.4】9#小投落差值 | 0~999999 | 0
40335 | 334
40336 | 335 | 【4.2.10.1】10#目标值 | 0~999999 | 0
40337 | 336
40338 | 337 | 【4.2.10.2】10#大投提前量 | 0~999999 | 0
40339 | 338
40340 | 339 | 【4.2.10.3】10#中投提前量 | 0~999999 | 0
40341 | 340
40342 | 341 | 【4.2.10.4】10#小投落差值 | 0~999999 | 0
40343 | 342
40344 | 343 | 【4.2.11.1】11#目标值 | 0~999999 | 0
40345 | 344
40346 | 345 | 【4.2.11.2】11#大投提前量 | 0~999999 | 0
40347 | 346
40348 | 347 | 【4.2.11.3】11#中投提前量 | 0~999999 | 0
40349 | 348
40350 | 349 | 【4.2.11.4】11#小投落差值 | 0~999999 | 0
40351 | 350
40352 | 351 | 【4.2.12.1】12#目标值 | 0~999999 | 0
40353 | 352
40354 | 353 | 【4.2.12.2】12#大投提前量 | 0~999999 | 0
40355 | 354
40356 | 355 | 【4.2.12.3】12#中投提前量 | 0~999999 | 0
40357 | 356
40358 | 357 | 【4.2.12.4】12#小投落差值 | 0~999999 | 0
40359 | 358
40360 | 359 | 【4.2.13.1】13#目标值 | 0~999999 | 0
40361 | 360
40362 | 361 | 【4.2.13.2】13#大投提前量 | 0~999999 | 0
40363 | 362
40364 | 363 | 【4.2.13.3】13#中投提前量 | 0~999999 | 0
40365 | 364
40366 | 365 | 【4.2.13.4】13#小投落差值 | 0~999999 | 0
40367 | 366
40368 | 367 | 【4.2.14.1】14#目标值 | 0~999999 | 0
40369 | 368
40370 | 369 | 【4.2.14.2】14#大投提前量 | 0~999999 | 0
40371 | 370
40372 | 371 | 【4.2.14.3】14#中投提前量 | 0~999999 | 0
40373 | 372
40374 | 373 | 【4.2.14.4】14#小投落差值 | 0~999999 | 0
40375 | 374
40376 | 375 | 【4.2.15.1】15#目标值 | 0~999999 | 0
40377 | 376
40378 | 377 | 【4.2.15.2】15#大投提前量 | 0~999999 | 0
40379 | 378
40380 | 379 | 【4.2.15.3】15#中投提前量 | 0~999999 | 0
40381 | 380
40382 | 381 | 【4.2.15.4】15#小投落差值 | 0~999999 | 0
40383 | 382
40384 | 383 | 【4.2.16】零区值 | 0~999999 | 0
40385 | 384
40386 | 385 | 【4.3.1】加料延时时间t1 | 0~999 | 5 | 0.0~99.9s
40387 | 386 | 【4.3.2】大投禁止比较时间t2 | 0~999 | 10 | 0.0~99.9s
40388 | 387 | 【4.3.3】中投禁止比较时间t3 | 0~999 | 10 | 0.0~99.9s
40389 | 388 | 【4.3.4】小投禁止比较时间t4 | 0~999 | 10 | 0.0~99.9s
40390 | 389 | 【4.3.5】超欠差检测时间t5 | 0~999 | 10 | 0.0~99.9s
40391 | 390 | 【4.3.6】定值保持时间t6 | 0~999 | 10 | 0.0~99.9s
40392 | 391 | 【4.3.7】卸料延时时间t7 | 0~999 | 10 | 0.0~99.9s
40393 | 392 | 【4.6.16】配料监控时间 | 0~999 | 0 | 0~999s 设置为0关闭配料监控功能 监控时间段为加料启动后到定值前时间 监控时间超时后报警，并进入暂停状态
40394 | 393 | 【4.6.17】卸料监控时间 | 0~999 | 0 | 0~999s 设置为0关闭卸料监控功能 监控时间段为卸料开始到卸料结束时间 监控时间超时后报警，并进入暂停状态
40395 | 394 | 【4.5.5】超欠差检测开关 | 0~1 | 0
40396 | 395 | 【4.5.6】超量百分比 | 0~9999 | 50 | 0%~99.99%
40397 | 396 | 【4.5.7】欠量百分比 | 0~9999 | 50 | 0%~99.99%
40398 | 397 | 【4.5.8】超欠差报警时间 | 0~999 | 20 | 0.0~99.9s
40399 | 398 | 【4.5.9】超欠差时暂停开关 | 0~1 | 0
40400 | 399 | 【4.5.1】落差修正开关 | 0~1 | 0
40401 | 400 | 【4.5.2】落差修正次数 | 1~99 | 3
40402 | 401 | 【4.5.3】落差修正范围 | 1~99 | 2
40403 | 402 | 【4.5.4】落差修正幅度 | 0~3 | 1 | 0：25%修正 1：50%修正 2：100%修正
40404 | 403 | 【4.4.3】卸料模式 | 0~1 | 0 | 0：所有物料配完后，才进行卸料。 1：配完一种物料后，直接进行卸料。
40405 | 404 | 【4.4.4】卸料允许选择 | 0~1 | 0 | 0：卸料之前不需要卸料允许信号有效立即卸料。 1：卸料之前需要等待卸料允许信号有效才卸料。
40406 | 405 | 配料顺序1 | 0~15 | 1 | 配料顺序不能有重复料号。 如不足15种料需在后面补0。 仪表运行后遇到配料顺序为料号0即结束本次配料。 如： 1、2、3、5、10、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0表示按1#、2#、3#、5#、10#顺序配料。
40407 | 406 | 配料顺序2 | 0~15 | 2
40408 | 407 | 配料顺序3 | 0~15 | 3
40409 | 408 | 配料顺序4 | 0~15 | 4
40410 | 409 | 配料顺序5 | 0~15 | 5
40411 | 410 | 配料顺序6 | 0~15 | 6
40412 | 411 | 配料顺序7 | 0~15 | 7
40413 | 412 | 配料顺序8 | 0~15 | 8
40414 | 413 | 配料顺序9 | 0~15 | 9
40415 | 414 | 配料顺序10 | 0~15 | 10
40416 | 415 | 配料顺序11 | 0~15 | 11
40417 | 416 | 配料顺序12 | 0~15 | 12
40418 | 417 | 配料顺序13 | 0~15 | 13
40419 | 418 | 配料顺序14 | 0~15 | 14
40420 | 419 | 配料顺序15 | 0~15 | 15
40421 | 420 | 【4.4.1】物料间暂停功能 | 0~0x7FFF | 0 | 二进制的第0位到第15位分别代表1~15号物料在各自加完料后是否暂停。 0：不暂停。1：暂停。
40422 | 421
40423 | 422 | 【3.2.1】小投点动输出开关 | 0~1 | 0
40424 | 423 | 【3.2.2】小投点动有效时间 | 0~999 | 5 | 0.0~99.9s
40425 | 424 | 【3.2.3】小投点动无效时间 | 0~999 | 5 | 0.0~99.9s
40426 | 425 | 【4.6..1】配料1监控时间 | 0~999 | 0 | 0~999s 设置为0关闭配料1监控功能 监控时间段为配料1配料时间 监控时间超时后报警，并进入暂停状态
40427 | 426 | 【4.6.2】配料2监控时间 | 0~999 | 0 | 0~999s 设置为0关闭配料2监控功能 监控时间段为配料2配料时间 监控时间超时后报警，并进入暂停状态
40428 | 427 | 【4.6..3】配料3监控时间 | 0~999 | 0 | 0~999s 设置为0关闭配料3监控功能 监控时间段为配料3配料时间 监控时间超时后报警，并进入暂停状态
40429 | 428 | 【4.6.4】配料4监控时间 | 0~999 | 0 | 0~999s 设置为0关闭配料4监控功能 监控时间段为配料4配料时间 监控时间超时后报警，并进入暂停状态
40430 | 429 | 【4.6.5】配料5监控时间 | 0~999 | 0 | 0~999s 设置为0关闭配料5监控功能 监控时间段为配料5配料时间 监控时间超时后报警，并进入暂停状态
40431 | 430 | 【4.6.6】配料6监控时间 | 0~999 | 0 | 0~999s 设置为0关闭配料6监控功能 监控时间段为配料6配料时间 监控时间超时后报警，并进入暂停状态
40432 | 431 | 【4.6.7】配料7监控时间 | 0~999 | 0 | 0~999s 设置为0关闭配料7监控功能 监控时间段为配料7配料时间 监控时间超时后报警，并进入暂停状态
40433 | 432 | 【4.6.8】配料8监控时间 | 0~999 | 0 | 0~999s 设置为0关闭配料8监控功能 监控时间段为配料8配料时间 监控时间超时后报警，并进入暂停状态
40434 | 433 | 【4.6.9】配料9监控时间 | 0~999 | 0 | 0~999s 设置为0关闭配料9监控功能 监控时间段为配料9配料时间 监控时间超时后报警，并进入暂停状态
40435 | 434 | 【4.6.10】配料10监控时间 | 0~999 | 0 | 0~999s 设置为0关闭配料10监控功能 监控时间段为配料10配料时间 监控时间超时后报警，并进入暂停状态
40436 | 435 | 【4.6.11】配料11监控时间 | 0~999 | 0 | 0~999s 设置为0关闭配料11监控功能 监控时间段为配料11配料时间 监控时间超时后报警，并进入暂停状态
40437 | 436 | 【4.6.12】配料12监控时间 | 0~999 | 0 | 0~999s 设置为0关闭配料12监控功能 监控时间段为配料12配料时间 监控时间超时后报警，并进入暂停状态
40438 | 437 | 【4.6.13】配料13监控时间 | 0~999 | 0 | 0~999s 设置为0关闭配料13监控功能 监控时间段为配料13配料时间 监控时间超时后报警，并进入暂停状态
40439 | 438 | 【4.6.14】配料14监控时间 | 0~999 | 0 | 0~999s 设置为0关闭配料14监控功能 监控时间段为配料14配料时间 监控时间超时后报警，并进入暂停状态
40440 | 439 | 【4.6.15】配料15监控时间 | 0~999 | 0 | 0~999s 设置为0关闭配料15监控功能 监控时间段为配料15配料时间 监控时间超时后报警，并进入暂停状态
逻辑编程功能1
40441 | 440 | 逻辑类型 | 0~7 | 0 | 0：关闭 1：延时接通 2：延时断开 3：延时接通并延时断开 4：无效-有效跳变沿触发 5：有效-无效跳变沿触发 6：自锁 7：脉冲
40442 | 441 | 触发信号设置 |  | 0
40443 | 442 | 触发信号逻辑 |  | 0 | 0：或 1：与 2：异或
40444 | 443 | 逻辑信号输出端口 |  | 0 | OUT~OUT12
40445 | 444 | 延时接通时间 | 0~999 | 0 | 0.0~99.9s
40446 | 445 | 延时断开时间 | 0~999 | 0 | 0.0~99.9s
40447 | 446 | 输出有效时间 | 0~999 | 0 | 0.0~99.9s
40448 | 447 | 触发类型 | 0~1 | 0 | 0：信号触发 1：条件触发
40449 | 448 | 触发条件设置 | 0~3 | 0 | 0：重量大于设定值 1：重量小于设置定 2：重量设定值区间内 3：重量设定值区间外
40450 | 449 | 设定值1 |  | 0
40451 | 450
40452 | 451 | 设定值2 |  | 0
40453 | 452
40454 | 453 | 重量稳定条件 | 0~1 | 0 | 0：关闭 1：打开
40455 | 454 | 复位信号设置 |  | 0
40456 | 455 | 复位信号类型 | 0~3 | 0 | 0：有效复位 1：无效复位 2：无效-有效跳变沿复位 3：有效-无效跳变沿复位
40457 | 456 | 触发信号2设置 |  | 0
逻辑编程功能2
40461 | 460 | 逻辑类型 | 0~7 | 0 | 0：关闭 1：延时接通 2：延时断开 3：延时接通并延时断开 4：无效-有效跳变沿触发 5：有效-无效跳变沿触发 6：自锁 7：脉冲
40462 | 461 | 触发信号设置 |  | 0
40463 | 462 | 触发信号逻辑 |  | 0 | 0：或 1：与 2：异或
40464 | 463 | 逻辑信号输出端口 | 0~12 | 0 | OUT0~OUT12
40465 | 464 | 延时接通时间 | 0~999 | 0 | 0.0~99.9s
40466 | 465 | 延时断开时间 | 0~999 | 0 | 0.0~99.9s
40467 | 466 | 输出有效时间 | 0~999 | 0 | 0.0~99.9s
40468 | 467 | 触发类型 | 0~1 | 0 | 0：信号触发 1：条件触发
40469 | 468 | 触发条件设置 | 0~3 | 0 | 0：重量大于设定值 1：重量小于设置定 2：重量设定值区间内 3：重量设定值区间外
40470 | 469 | 设定值1 |  | 0
40471 | 470
40472 | 471 | 设定值2 |  | 0
40473 | 472
40474 | 473 | 重量稳定条件 | 0~1 | 0 | 0：关闭 1：打开
40475 | 474 | 复位信号设置 |  | 0
40476 | 475 | 复位信号类型 | 0~3 | 0 | 0：有效复位 1：无效复位 2：无效-有效跳变沿复位 3：有效-无效跳变沿复位
40477 | 476 | 触发信号2设置 |  | 0
逻辑编程功能3
40481 | 480 | 逻辑类型 | 0~7 | 0 | 0：关闭 1：延时接通 2：延时断开 3：延时接通并延时断开 4：无效-有效跳变沿触发 5：有效-无效跳变沿触发 6：自锁 7：脉冲
40482 | 481 | 触发信号设置 |  | 0
40483 | 482 | 触发信号逻辑 |  | 0 | 0：或 1：与 2：异或
40484 | 483 | 逻辑信号输出端口 | 0~12 | 0 | OUT0~OUT12
40485 | 484 | 延时接通时间 | 0~999 | 0 | 0.0~99.9s
40486 | 485 | 延时断开时间 | 0~999 | 0 | 0.0~99.9s
40487 | 486 | 输出有效时间 | 0~999 | 0 | 0.0~99.9s
40488 | 487 | 触发类型 | 0~1 | 0 | 0：信号触发 1：条件触发
40489 | 488 | 触发条件设置 | 0~3 | 0 | 0：重量大于设定值 1：重量小于设置定 2：重量设定值区间内 3：重量设定值区间外
40490 | 489 | 设定值1 |  | 0
40491 | 490
40492 | 491 | 设定值2 |  | 0
40493 | 492
40494 | 493 | 重量稳定条件 | 0~1 | 0 | 0：关闭 1：打开
40495 | 494 | 复位信号设置 |  | 0
40496 | 495 | 复位信号类型 | 0~3 | 0 | 0：有效复位 1：无效复位 2：无效-有效跳变沿复位 3：有效-无效跳变沿复位
40497 | 496 | 触发信号2设置 |  | 0
逻辑编程功能4
40501 | 500 | 逻辑类型 | 0~7 | 0 | 0：关闭 1：延时接通 2：延时断开 3：延时接通并延时断开 4：无效-有效跳变沿触发 5：有效-无效跳变沿触发 6：自锁 7：脉冲
40502 | 501 | 触发信号设置 |  | 0
40503 | 502 | 触发信号逻辑 |  | 0 | 0：或 1：与 2：异或
40504 | 503 | 逻辑信号输出端口 | 0~12 | 0 | OUT0~OUT12
40505 | 504 | 延时接通时间 | 0~999 | 0 | 0.0~99.9s
40506 | 505 | 延时断开时间 | 0~999 | 0 | 0.0~99.9s
40507 | 506 | 输出有效时间 | 0~999 | 0 | 0.0~99.9s
40508 | 507 | 触发类型 | 0~1 | 0 | 0：信号触发 1：条件触发
40509 | 508 | 触发条件设置 | 0~3 | 0 | 0：重量大于设定值 1：重量小于设置定 2：重量设定值区间内 3：重量设定值区间外
40510 | 509 | 设定值1 |  | 0
40511 | 510
40512 | 511 | 设定值2 |  | 0
40513 | 512
40514 | 513 | 重量稳定条件 | 0~1 | 0 | 0：关闭 1：打开
40515 | 514 | 复位信号设置 |  | 0
40516 | 515 | 复位信号类型 | 0~3 | 0 | 0：有效复位 1：无效复位 2：无效-有效跳变沿复位 3：有效-无效跳变沿复位
40517 | 516 | 触发信号2设置 |  | 0
逻辑编程功能5
40521 | 520 | 逻辑类型 | 0~7 | 0 | 0：关闭 1：延时接通 2：延时断开 3：延时接通并延时断开 4：无效-有效跳变沿触发 5：有效-无效跳变沿触发 6：自锁 7：脉冲
40522 | 521 | 触发信号设置 |  | 0
40523 | 522 | 触发信号逻辑 |  | 0 | 0：或 1：与 2：异或
40524 | 523 | 逻辑信号输出端口 | 0~12 | 0 | OUT0~OUT12
40525 | 524 | 延时接通时间 | 0~999 | 0 | 0.0~99.9s
40526 | 525 | 延时断开时间 | 0~999 | 0 | 0.0~99.9s
40527 | 526 | 输出有效时间 | 0~999 | 0 | 0.0~99.9s
40528 | 527 | 触发类型 | 0~1 | 0 | 0：信号触发 1：条件触发
40529 | 528 | 触发条件设置 | 0~3 | 0 | 0：重量大于设定值 1：重量小于设置定 2：重量设定值区间内 3：重量设定值区间外
40530 | 529 | 设定值1 |  | 0
40531 | 530
40532 | 531 | 设定值2 |  | 0
40533 | 532
40534 | 533 | 重量稳定条件 | 0~1 | 0 | 0：关闭 1：打开
40535 | 534 | 复位信号设置 |  | 0
40536 | 535 | 复位信号类型 | 0~3 | 0 | 0：有效复位 1：无效复位 2：无效-有效跳变沿复位 3：有效-无效跳变沿复位
40537 | 536 | 触发信号2设置 |  | 0
逻辑编程功能6
40541 | 540 | 逻辑类型 | 0~7 | 0 | 0：关闭 1：延时接通 2：延时断开 3：延时接通并延时断开 4：无效-有效跳变沿触发 5：有效-无效跳变沿触发 6：自锁 7：脉冲
40542 | 541 | 触发信号设置 |  | 0
40543 | 542 | 触发信号逻辑 |  | 0 | 0：或 1：与 2：异或
40544 | 543 | 逻辑信号输出端口 | 0~12 | 0 | OUT0~OUT12
40545 | 544 | 延时接通时间 | 0~999 | 0 | 0.0~99.9s
40546 | 545 | 延时断开时间 | 0~999 | 0 | 0.0~99.9s
40547 | 546 | 输出有效时间 | 0~999 | 0 | 0.0~99.9s
40548 | 547 | 触发类型 | 0~1 | 0 | 0：信号触发 1：条件触发
40549 | 548 | 触发条件设置 | 0~3 | 0 | 0：重量大于设定值 1：重量小于设置定 2：重量设定值区间内 3：重量设定值区间外
40550 | 549 | 设定值1 |  | 0
40551 | 550
40552 | 551 | 设定值2 |  | 0
40553 | 552
40554 | 553 | 重量稳定条件 | 0~1 | 0 | 0：关闭 1：打开
40555 | 554 | 复位信号设置 |  | 0
40556 | 555 | 复位信号类型 | 0~3 | 0 | 0：有效复位 1：无效复位 2：无效-有效跳变沿复位 3：有效-无效跳变沿复位
40557 | 556 | 触发信号2设置 |  | 0
浮点型重量值
40561 | 560 | 最大量程 |  | 100000
40562 | 561
40563 | 562 | 有砝码增益 标定 |  |  | 读：当前传感器电压与零点电压的差值 写：当前重量值标定增益（当前重量要稳定）
40564 | 563
40565 | 564 | 无砝码增益（重量） |  |  | 读：增益标定的重量值 写：标定的增益重量值
40566 | 565
40567 | 566 | 1#目标值 | 0~999999 | 0
40568 | 567
40569 | 568 | 1#大投提前量 | 0~999999 | 0
40570 | 569
40571 | 570 | 1#中投提前量 | 0~999999 | 0
40572 | 571
40573 | 572 | 1#小投落差值 | 0~999999 | 0
40574 | 573
40575 | 574 | 2#目标值 | 0~999999 | 0
40576 | 575
40577 | 576 | 2#大投提前量 | 0~999999 | 0
40578 | 577
40579 | 578 | 2#中投提前量 | 0~999999 | 0
40580 | 579
40581 | 580 | 2#小投落差值 | 0~999999 | 0
40582 | 581
40583 | 582 | 3#目标值 | 0~999999 | 0
40584 | 583
40585 | 584 | 3#大投提前量 | 0~999999 | 0
40586 | 585
40587 | 586 | 3#中投提前量 | 0~999999 | 0
40588 | 587
40589 | 588 | 3#小投落差值 | 0~999999 | 0
40590 | 589
40591 | 590 | 4#目标值 | 0~999999 | 0
40592 | 591
40593 | 592 | 4#大投提前量 | 0~999999 | 0
40594 | 593
40595 | 594 | 4#中投提前量 | 0~999999 | 0
40596 | 595
40597 | 596 | 4#小投落差值 | 0~999999 | 0
40598 | 597
40599 | 598 | 5#目标值 | 0~999999 | 0
40600 | 599
40601 | 600 | 5#大投提前量 | 0~999999 | 0
40602 | 601
40603 | 602 | 5#中投提前量 | 0~999999 | 0
40604 | 603
40605 | 604 | 5#小投落差值 | 0~999999 | 0
40606 | 605
40607 | 606 | 6#目标值 | 0~999999 | 0
40608 | 607
40609 | 608 | 6#大投提前量 | 0~999999 | 0
40610 | 609
40611 | 610 | 6#中投提前量 | 0~999999 | 0
40612 | 611
40613 | 612 | 6#小投落差值 | 0~999999 | 0
40614 | 613
40615 | 614 | 7#目标值 | 0~999999 | 0
40616 | 615
40617 | 616 | 7#大投提前量 | 0~999999 | 0
40618 | 617
40619 | 618 | 7#中投提前量 | 0~999999 | 0
40620 | 619
40621 | 620 | 7#小投落差值 | 0~999999 | 0
40622 | 621
40623 | 622 | 8#目标值 | 0~999999 | 0
40624 | 623
40625 | 624 | 8#大投提前量 | 0~999999 | 0
40626 | 625
40627 | 626 | 8#中投提前量 | 0~999999 | 0
40628 | 627
40629 | 628 | 8#小投落差值 | 0~999999 | 0
40630 | 629
40631 | 630 | 9#目标值 | 0~999999 | 0
40632 | 631
40633 | 632 | 9#大投提前量 | 0~999999 | 0
40634 | 633
40635 | 634 | 9#中投提前量 | 0~999999 | 0
40636 | 635
40637 | 636 | 9#小投落差值 | 0~999999 | 0
40638 | 637
40639 | 638 | 10#目标值 | 0~999999 | 0
40640 | 639
40641 | 640 | 10#大投提前量 | 0~999999 | 0
40642 | 641
40643 | 642 | 10#中投提前量 | 0~999999 | 0
40644 | 643
40645 | 644 | 10#小投落差值 | 0~999999 | 0
40646 | 645
40647 | 646 | 11#目标值 | 0~999999 | 0
40648 | 647
40649 | 648 | 11#大投提前量 | 0~999999 | 0
40650 | 649
40651 | 650 | 11#中投提前量 | 0~999999 | 0
40652 | 651
40653 | 652 | 11#小投落差值 | 0~999999 | 0
40654 | 653
40655 | 654 | 12#目标值 | 0~999999 | 0
40656 | 655
40657 | 656 | 12#大投提前量 | 0~999999 | 0
40658 | 657
40659 | 658 | 12#中投提前量 | 0~999999 | 0
40660 | 659
40661 | 660 | 12#小投落差值 | 0~999999 | 0
40662 | 661
40663 | 662 | 13#目标值 | 0~999999 | 0
40664 | 663
40665 | 664 | 13#大投提前量 | 0~999999 | 0
40666 | 665
40667 | 666 | 13#中投提前量 | 0~999999 | 0
40668 | 667
40669 | 668 | 13#小投落差值 | 0~999999 | 0
40670 | 669
40671 | 670 | 14#目标值 | 0~999999 | 0
40672 | 671
40673 | 672 | 14#大投提前量 | 0~999999 | 0
40674 | 673
40675 | 674 | 14#中投提前量 | 0~999999 | 0
40676 | 675
40677 | 676 | 14#小投落差值 | 0~999999 | 0
40678 | 677
40679 | 678 | 15#目标值 | 0~999999 | 0
40680 | 679
40681 | 680 | 15#大投提前量 | 0~999999 | 0
40682 | 681
40683 | 682 | 15#中投提前量 | 0~999999 | 0
40684 | 683
40685 | 684 | 15#小投落差值 | 0~999999 | 0
40686 | 685
40687 | 686 | 零区值 | 0~999999 | 0
40688 | 687
40689 | 688 | 设定值1 |  | 0 | 逻辑编程1设定值1
40690 | 689
40691 | 690 | 设定值2 |  | 0 | 逻辑编程1设定值2
40692 | 691
40693 | 692 | 设定值1 |  | 0 | 逻辑编程2设定值1
40694 | 693
40695 | 694 | 设定值2 |  | 0 | 逻辑编程2设定值2
40696 | 695
40697 | 696 | 设定值1 |  | 0 | 逻辑编程3设定值1
40698 | 697
40699 | 698 | 设定值2 |  | 0 | 逻辑编程3设定值2
40700 | 699
40701 | 700 | 设定值1 |  | 0 | 逻辑编程4设定值1
40702 | 701
40703 | 702 | 设定值2 |  | 0 | 逻辑编程4设定值2
40704 | 703
40705 | 704 | 设定值1 |  | 0 | 逻辑编程5设定值1
40706 | 705
40707 | 706 | 设定值2 |  | 0 | 逻辑编程5设定值2
40708 | 707
40709 | 708 | 设定值1 |  | 0 | 逻辑编程6设定值1
40710 | 709
40711 | 710 | 设定值2 |  | 0 | 逻辑编程6设定值2
40712 | 711
重量标定（延时标定）
40713 | 712 | 进入标定状态 |  |  | 1：进入标定状态 0：退出标定状态
40714 | 713 | 空秤标定（延时标定） | 1 |  | 读：0； 写入1执行空秤标定
40715 | 714 | 砝码标定记录AD码 （延时标定） | 1 |  | 读：0 写入1记录当前AD码用作砝码标定
40716 | 715 | 砝码标定输入重量 （延时标定） |  |  | 读：0 写入标定重量值，写入后将自动和当前记录的AD码执行砝码标定
40717 | 716
历史数据
40721 | 720 | 累计次数
40722 | 721
40723 | 722 | 配料结果
40724 | 723
40725 | 724 | 1#结果
40726 | 725
40727 | 726 | 2#结果
40728 | 727
40729 | 728 | 3#结果
40730 | 729
40731 | 730 | 4#结果
40732 | 731
40733 | 732 | 5#结果
40734 | 733
40735 | 734 | 6#结果
40736 | 735
40737 | 736 | 7#结果
40738 | 737
40739 | 738 | 8#结果
40740 | 739
40741 | 740 | 9#结果
40742 | 741
40743 | 742 | 10#结果
40744 | 743
40745 | 744 | 11#结果
40746 | 745
40747 | 746 | 12#结果
40748 | 747
40749 | 748 | 13#结果
40750 | 749
40751 | 750 | 14#结果
40752 | 751
40753 | 752 | 15#结果
40754 | 753
40755 | 754 | 1#目标值
40756 | 755
40757 | 756 | 2#目标值
40758 | 757
40759 | 758 | 3#目标值
40760 | 759
40761 | 760 | 4#目标值
40762 | 761
40763 | 762 | 5#目标值
40764 | 763
40765 | 764 | 6#目标值
40766 | 765
40767 | 766 | 7#目标值
40768 | 767
40769 | 768 | 8#目标值
40770 | 769
40771 | 770 | 9#目标值
40772 | 771
40773 | 772 | 10#目标值
40774 | 773
40775 | 774 | 11#目标值
40776 | 775
40777 | 776 | 12#目标值
40778 | 777
40779 | 778 | 13#目标值
40780 | 779
40781 | 780 | 14#目标值
40782 | 781
40783 | 782 | 15#目标值
40784 | 783
40785 | 784 | 配料总时间
40786 | 785
40787 | 786 | 1#时间
40788 | 787
40789 | 788 | 2#时间
40790 | 789
40791 | 790 | 3#时间
40792 | 791
40793 | 792 | 4#时间
40794 | 793
40795 | 794 | 5#时间
40796 | 795
40797 | 796 | 6#时间
40798 | 797
40799 | 798 | 7#时间
40800 | 799
40801 | 800 | 8#时间
40802 | 801
40803 | 802 | 9#时间
40804 | 803
40805 | 804 | 10#时间
40806 | 805
40807 | 806 | 11#时间
40808 | 807
40809 | 808 | 12#时间
40810 | 809
40811 | 810 | 13#时间
40812 | 811
40813 | 812 | 14#时间
40814 | 813
40815 | 814 | 15#时间
40816 | 815
模拟量
40851 | 850 | 模拟量输出范围 |  |  | 0：0~5V 1：0~10V 2：4~20mA 3：0~20mA 4：0~24mA 5：电压输出范围自定义 6：电流输出范围自定义
40852 | 851 | 自定义输出最小值 | 电压: 0~15.000V 电流: 0~24.000mA
40853 | 852 | 自定义输出最大值 | 电压: 0~15.000V 电流: 0~24.000mA
40854 | 853 | 模拟量输出含义 | 0-2 |  | 0：加料 1：实时物料重量 2：实时总重量
40855 | 854 | 模拟量电压标定状态
40856 | 855 | 0V标定点 | -1000~15000
40857 | 856 | 2.5V标定点 | -1000~15000
40858 | 857 | 5V标定点 | -1000~15000
40859 | 858 | 7.5V标定点 | -1000~15000
40860 | 859 | 10V标定点 | -1000~15000
40861 | 860 | 模拟量电流标定状态
40862 | 861 | 0mA标定点 | -1000~30000
40863 | 862 | 4mA标定点 | -1000~30000
40864 | 863 | 12mA标定点 | -1000~30000
40865 | 864 | 20mA标定点 | -1000~30000
40866 | 865 | 24mA标定点 | -1000~30000
加料模拟量
40881 | 880 | 【3.3.1】1-大投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40882 | 881
40883 | 882 | 【3.3.2】1-中投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40884 | 883
40885 | 884 | 【3.3.3】1-小投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40886 | 885
40887 | 886 | 【3.3.4】2-大投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40888 | 887
40889 | 888 | 【3.3.5】2-中投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40890 | 889
40891 | 890 | 【3.3.6】2-小投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40892 | 891
40893 | 892 | 【3.3.7】3-大投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40894 | 893
40895 | 894 | 【3.3.8】3-中投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40896 | 895
40897 | 896 | 【3.3.9】3-小投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40898 | 897
40899 | 898 | 【3.3.10】4-大投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40900 | 899
40901 | 900 | 【3.3.11】4-中投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40902 | 901
40903 | 902 | 【3.3.12】4-小投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40904 | 903
40905 | 904 | 【3.3.13】5-大投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40906 | 905
40907 | 906 | 【3.3.14】5-中投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40908 | 907
40909 | 908 | 【3.3.15】5-小投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40910 | 909
40911 | 910 | 【3.3.16】6-大投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40912 | 911
40913 | 912 | 【3.3.17】6-中投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40914 | 913
40915 | 914 | 【3.3.18】6-小投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40916 | 915
40917 | 916 | 【3.3.16】7-大投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40918 | 917
40919 | 918 | 【3.3.17】7-中投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40920 | 919
40921 | 920 | 【3.3.18】7-小投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40922 | 921
40923 | 922 | 【3.3.16】8-大投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40924 | 923
40925 | 924 | 【3.3.17】8-中投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40926 | 925
40927 | 926 | 【3.3.18】8-小投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40928 | 927
40929 | 928 | 【3.3.16】9-大投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40930 | 929
40931 | 930 | 【3.3.17】9-中投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40932 | 931
40933 | 932 | 【3.3.18】9-小投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40934 | 933
40935 | 934 | 【3.3.16】10-大投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40936 | 935
40937 | 936 | 【3.3.17】10-中投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40938 | 937
40939 | 938 | 【3.3.18】10-小投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40940 | 939
40941 | 940 | 【3.3.16】11-大投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40942 | 941
40943 | 942 | 【3.3.17】11-中投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40944 | 943
40945 | 944 | 【3.3.18】11-小投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40946 | 945
40947 | 946 | 【3.3.16】12-大投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40948 | 947
40949 | 948 | 【3.3.17】12-中投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40950 | 949
40951 | 950 | 【3.3.18】12-小投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40952 | 951
40953 | 952 | 【3.3.16】13-大投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40954 | 953
40955 | 954 | 【3.3.17】13-中投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40956 | 955
40957 | 956 | 【3.3.18】13-小投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40958 | 957
40959 | 958 | 【3.3.16】14-大投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40960 | 959
40961 | 960 | 【3.3.17】14-中投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40962 | 961
40963 | 962 | 【3.3.18】14-小投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40964 | 963
40965 | 964 | 【3.3.16】15-大投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40966 | 965
40967 | 966 | 【3.3.17】15-中投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40968 | 967
40969 | 968 | 【3.3.18】15-小投模拟量 | 0~100000 | 0 | 0.000%~100.000%
40970 | 969
扩展开关量
40976 | 975 | IO自定义IN8 | 0~10 | 0 | 开关量定义列表
40977 | 976 | IO自定义IN9 | 0~10 | 0
40978 | 977 | IO自定义IN10 | 0~10 | 0
40979 | 978 | IO自定义IN11 | 0~10 | 0
40980 | 979 | IO自定义OUT13 | 0~41 | 0
40981 | 980 | IO自定义OUT14 | 0~41 | 0
40982 | 981 | IO自定义OUT15 | 0~41 | 0
网口参数
40983 | 982 | 【7.3.1】IP地址1 | 0~255
40984 | 983 | 【7.3.2】IP地址2 | 0~255
40985 | 984 | 【7.3.3】IP地址3 | 0~255
40986 | 985 | 【7.3.4】IP地址4 | 0~255
40987 | 986 | 【7.3.5】端口号 | 0~65535
40988 | 987 | 【7.3.6】MAC地址偏移 | 0~999999
40989 | 988
40990 | 989 | 【7.3.7】通讯协议 | 0~1 |  | 0：MODBUS-TCP-H 1：MODBUS_TCP-L

## 标定操作提示信息
0 | 无信息
1 | 标定零点成功
2 | 标定增益成功
3 | 标定时信号波动大
4 | 标定增益AD码需大于零点AD码
5 | 标定增益精度过高
6 | 标定增益重量不能为0
7 | 记录当前AD码成功
8 | 信号溢出无法标定

## 开关量定义列表
输入端口定义 |  |  | 输出端口定义
0 | 无定义 |  | 0 | 无定义
1 | 启动 |  | 1 | 运行
2 | 停止 |  | 2 | 停止
3 | 清零 |  | 3 | 大投
4 | 清报警 |  | 4 | 中投
5 | 选配方 |  | 5 | 小投
6 | 手动卸料（停止时）/卸料允许（运行时） |  | 6 | 卸料
7 | 暂停 |  | 7 | 料号BCD0
8 | 启动/停止 |  | 8 | 料号BCD1
9 | 缓停 |  | 9 | 料号BCD2
10 | 启动/缓停 |  | 10 | 料号BCD3
|  |  | 11 | 无定义
|  |  | 12 | 无定义
|  |  | 13 | 定值
|  |  | 14 | 超欠差
|  |  | 15 | 零区
输入端口默认定义 |  |  | 16 | 稳定
端口号 | 功能号 | 功能 | 17 | 报警
IN1 | 1 | 启动 | 18 | 批次完成
IN2 | 2 | 停止 | 19 | 暂停
IN3 | 3 | 清零 | 20 | 卸料完成
IN4 | 4 | 清报警 | 21 | 料号1
IN5 | 5 | 选配方 | 22 | 料号2
IN6 | 6 | 手动卸料/卸料允许 | 23 | 料号3
IN7 | 7 | 暂停 | 24 | 料号4
|  |  | 25 | 料号5
|  |  | 26 | 料号6
|  |  | 27 | 料号7
输出端口默认定义 |  |  | 28 | 料号8
端口号 | 功能号 | 功能 | 29 | 料号9
OUT1 | 1 | 运行 | 30 | 料号10
OUT2 | 2 | 停止 | 31 | 料号11
OUT3 | 3 | 大投 | 32 | 料号12
OUT4 | 4 | 中投 | 33 | 料号13
OUT5 | 5 | 小投 | 34 | 料号14
OUT6 | 6 | 卸料 | 35 | 料号15
OUT7 | 7 | 料号BCD0 | 36 | 逻辑输出1
OUT8 | 8 | 料号BCD1 | 37 | 逻辑输出2
OUT9 | 9 | 料号BCD2 | 38 | 逻辑输出3
OUT10 | 10 | 料号BCD3 | 39 | 逻辑输出4
OUT11 | 11 | 料号BCD4 | 40 | 逻辑输出5
OUT12 | 12 | 料号BCD5 | 41 | 逻辑输出6

## 运行步骤
0
1 | 设备处于停止状态
2 | 加料前延时
3 | 等待下料位输入信号有效才能开始加料
4 | 等待重量稳定进行清零。
5 | 等待重量稳定后加下一种料。
6 | 1号料正在配料
7 | 2号料正在配料
8 | 3号料正在配料
9 | 4号料正在配料
10 | 5号料正在配料
11 | 6号料正在配料
12 | 7号料正在配料
13 | 8号料正在配料
14 | 9号料正在配料
15 | 10号料正在配料
16 | 11号料正在配料
17 | 12号料正在配料
18 | 13号料正在配料
19 | 14号料正在配料
20 | 15号料正在配料
21 | 超欠差检测延时
22 | 进行超欠差检测
23 | 落差修正处理
24 | 设备处于暂停状态
25 | 定值保持时间
26 | 等待卸料允许
27 | 正在卸料