## Modbus地址 (详细)
EXT203 - Modbus地址表
PLC地址 | 协议地址 | 内容 | 参数说明 | 默认值
实时数据只读区（支持03功能码）
40001 | 0 | 重量 | 有符号，不带小数点
40002 | 1
40003 | 2 | 系统状态 | 稳定（bit0）,溢出（bit1）,零区（bit2）,负号（bit3）,零区（bit4）,IN1状态（bit8）,OUT1状态（bit9）,OUT2状态（bit10）
40004 | 3 | 小数点 | 0~4位小数点
40005 | 4 | 当前毫伏数 | 微伏值，1代表1微伏，1000代表1毫伏
40006 | 5
数据区（单个寄存器的支持03,06功能码，双个寄存器的支持03，16功能码）
40008 | 7 | 上电自动清零 | 0为关，1位开 | 0
40009 | 8 | 追零范围 | 0到9，0表示关闭追零范围，其他数字表示追零范围是多少个分度 | 0
40010 | 9 | 判稳范围 | 1到9，表示判稳范围是多少个分度 | 3
40011 | 10 | 清零范围 | 0到99，表示清零范围是最大量程的0%到99% | 50
40012 | 11 | 数字滤波 | 0到9，数字越大则表示滤波等级越大 | 3
40013 | 12 | 预留位置
40014 | 13 | 预留位置
40015 | 14 | 预留位置
40016 | 15 | 预留位置
40017 | 16 | 小数点 | 范围0~4，表示0到4位小数点 | 0
40018 | 17 | 最小分度值 | 范围0~5,（0表示1，1表示2，2表示5，3表示10，4表示20，5表示50） | 0
40019 | 18 | 传感器灵敏度 | 默认是4位小数点，最小值7000（表示0.7000mv/V），最大值33000（表示3.3000mv/V） | 20000
40020 | 19 | 有砝码零点标定 | 读寄存器返回的是当前的传感器的微伏数 写入非零值，则把当前的毫伏数作为零点毫伏数保存
40021 | 20 | 无砝码零点标定 | 读寄存器返回的是当前的传感器的微伏数 写入毫伏数，则把该毫伏数作为零点毫伏数保存
40031 | 30 | 最大量程 | 最大可设置范围是：最小分度*100000 | 10000
40032 | 31
40033 | 32 | 有砝码增益标定 | 读寄存器返回增益毫伏数，也就是当前的传感器的微伏数减去零点毫伏数的差 写入重量值，则把该重量与增益毫伏数保存为新的增益标定值
40034 | 33
40035 | 34 | 无砝码增益标定-毫伏数 | 读寄存器返回增益毫伏数，也就是当前的传感器的微伏数减去零点毫伏数的差 写入毫伏数，则把该毫伏数作为新的增益毫伏数，但不保存，等到增益标定的重量值也写入了，才同时保存
40036 | 35
40037 | 36 | 无砝码增益标定-重量 | 读寄存器返回的是上一次增益标定时保存的增益重量值 写重量值，则会把之前写入的新的增益毫伏数一起作为新的增益标定保存
40038 | 37
40039 | 38 | 客户存储区1 | 存储区是给客户保存外围参数的，共有9个存储区。可以写入最大4字节的数据
40040 | 39
40041 | 40 | 客户存储区2
40042 | 41
40043 | 42 | 客户存储区3
40044 | 43
40045 | 44 | 客户存储区4
40046 | 45
40047 | 46 | 客户存储区5
40048 | 47
40049 | 48 | 客户存储区6
40050 | 49
40051 | 50 | 客户存储区7
40052 | 51
40053 | 52 | 客户存储区8
40054 | 53
40055 | 54 | 客户存储区9
40056 | 55
标定数据区（单个寄存器的支持03,06功能码，双个寄存器的支持03，16功能码）
40101 | 100 | 单位 | 范围0~3,（0表示g，1表示kg，2表示t，3表示lb） | 0
40102 | 101 | 小数点 | 范围0~4，表示0到4位小数点 | 0
40103 | 102 | 最小分度 | 范围0~5,（0表示1，1表示2，2表示5，3表示10，4表示20，5表示50） | 0
40104 | 103 | 灵敏度 | 默认是4位小数点，最小值7000（表示0.7000mv/V），最大值33000（表示3.3000mv/V） | 20000
40105 | 104 | 最大量程 | 最大可设置范围是：最小分度*100000 | 10000
40106 | 105
40107 | 106 | 零点标定 | 读寄存器返回的是当前的传感器的微伏数 写入非零值，则把当前的毫伏数作为零点毫伏数保存
40108 | 107
40109 | 108 | 增益标定 | 读寄存器返回增益毫伏数，也就是当前的传感器的微伏数减去零点毫伏数的差 写入重量值，则把该重量与增益毫伏数保存为新的增益标定值
40110 | 109
40111 | 110 | 无砝码零点标定 | 读寄存器返回的是当前的传感器的微伏数 写入毫伏数，则把该毫伏数作为零点毫伏数保存
40112 | 111
40113 | 112 | 无砝码增益标定之毫伏数 | 读寄存器返回增益毫伏数，也就是当前的传感器的微伏数减去零点毫伏数的差 写入毫伏数，则把该毫伏数作为新的增益毫伏数，但不保存，等到增益标定的重量值也写入了，才同时保存
40114 | 113
40115 | 114 | 无砝码增益标定之重量 | 读寄存器返回的是上一次增益标定时保存的增益重量值 写重量值，则会把之前写入的新的增益毫伏数一起作为新的增益标定保存
40116 | 115
40117 | 116 | 无砝码标定之传感器额定量程
40118 | 117
参数设置区（单个寄存器的支持03,06功能码，双个寄存器的支持03，16功能码）
40202 | 201 | 上电清零开关 | 0为关，1位开 | 0
40203 | 202 | 追零范围 | 0到9，0表示关闭追零范围，其他数字表示追零范围是多少个分度 | 0
40204 | 203 | 判稳范围 | 1到9，表示判稳范围是多少个分度 | 3
40205 | 204 | 判稳时间 | 1到999，表示0.01s到9.99s | 0.5
40206 | 205 | 清零范围 | 0到99，表示清零范围是最大量程的0%到99% | 50
40207 | 206 | 滤波级数 | 0到9，数字越大则表示滤波等级越大 | 3
40208 | 207 | 稳态滤波级数 | 0到9，数字越大则表示滤波等级越大 | 0
40209 | 208 | AD采样速度 | 0到5，分别表示（15HZ，30HZ，60HZ，120HZ，240HZ，480HZ） | 3
40210 | 209 | 零区范围 | 在PLC模式，如果IO有定义卸料功能，PLC在定值之后，重量小于零区范围后，启动卸料，如无定义将不执行卸料功能 | 10
40213 | 212 | 输出模式 | 0到1，1表示大中小投分别输出；0表示组合输出，当大投时候大中小投三个开关量同时输出，中投输出中小投两个开关量，小投只输出小投开关量； | 组合输出
40214 | 213 | 目标值 | 定量目标值 | 0
40215 | 214
40216 | 215 | 大投提前量 | 大投提前量，当重量大于（目标值-快加提前量）时，关闭大投 | 0
40217 | 216
40218 | 217 | 中投提前量 | 中投提前量，当重量大于（目标值-慢加提前量）时，关闭中投 | 0
40219 | 218
40220 | 219 | 小投提前量 | 小投提前量，当重量大于（目标值-快加提前量）时，关闭小投 | 0
40221 | 220
40222 | 221 | 大中小投最小输出时间 | 一旦进入大中小投的某个状态，必需维持最小输出时间，然后再切换到另一个状态，范围是0 ~ 99（0表示关闭，0.0s~9.9s） | 0.5
40223 | 222 | 定值输出有效时间 | 完成大中小投后，输出定值信号的持续时间，设置0为关闭 | 0.5
40224 | 223 | 卸料输出有效时间 | 定值完成输出后，卸料输出的持续时间，注：卸料功能在IO无定义卸料的情况下无效 | 0.5
40231 | 230 | 自定义区间1 输出类型 | 5种输出类型： 0：（OFF）关闭out1输出； 1：（-OF-P1）小于P1设定值（-OFL到P1）； 2：（P2-OF）大于P2设定值（P2到OFL）； 3：（P1-P2）大于P1且小于P2； 4：（<P1>P2）大于P2或小于P1 | 2
40232 | 231 | 自定义区间1 输出需稳定 | 对重量进行比较时，判稳与否，0/1可选： 0：不判稳 1：判稳 | 0
40233 | 232 | 自定义区间1 输出时间 | 输出保持时间：满足条件时，开关量输出保持时间，设置范围：0~99（表示为0.0s~99.9s） | 0
40234 | 233 | 自定义区间2 输出类型 | 5种输出类型： 0：（OFF）关闭out1输出； 1：（-OF-P1）小于P1设定值（-OFL到P1）； 2：（P2-OF）大于P2设定值（P2到OFL）； 3：（P1-P2）大于P1且小于P2； 4：（<P1>P2）大于P2或小于P1 | 1
40235 | 234 | 自定义区间2 输出需稳定 | 对重量进行比较时，判稳与否，0/1可选： 0：不判稳 1：判稳 | 0
40236 | 235 | 自定义区间2 输出时间 | 输出保持时间：满足条件时，开关量输出保持时间，设置范围：0~99（表示为0.0s~99.9s） | 0
40237 | 236 | 自定义区间3 输出类型 | 5种输出类型： 0：（OFF）关闭out1输出； 1：（-OF-P1）小于P1设定值（-OFL到P1）； 2：（P2-OF）大于P2设定值（P2到OFL）； 3：（P1-P2）大于P1且小于P2； 4：（<P1>P2）大于P2或小于P1 | 0
40238 | 237 | 自定义区间3 输出需稳定 | 对重量进行比较时，判稳与否，0/1可选： 0：不判稳 1：判稳 | 0
40239 | 238 | 自定义区间3 输出时间 | 输出保持时间：满足条件时，开关量输出保持时间，设置范围：0~99（表示为0.0s~99.9s） | 0
40240 | 239 | 自定义区间4 输出类型 | 5种输出类型： 0：（OFF）关闭out1输出； 1：（-OF-P1）小于P1设定值（-OFL到P1）； 2：（P2-OF）大于P2设定值（P2到OFL）； 3：（P1-P2）大于P1且小于P2； 4：（<P1>P2）大于P2或小于P1 | 0
40241 | 240 | 自定义区间4 输出需稳定 | 对重量进行比较时，判稳与否，0/1可选： 0：不判稳 1：判稳 | 0
40242 | 241 | 自定义区间4 输出时间 | 输出保持时间：满足条件时，开关量输出保持时间，设置范围：0~99（表示为0.0s~99.9s） | 0
40243 | 242 | 自定义区间5 输出类型 | 5种输出类型： 0：（OFF）关闭out1输出； 1：（-OF-P1）小于P1设定值（-OFL到P1）； 2：（P2-OF）大于P2设定值（P2到OFL）； 3：（P1-P2）大于P1且小于P2； 4：（<P1>P2）大于P2或小于P1 | 0
40244 | 243 | 自定义区间5 输出需稳定 | 对重量进行比较时，判稳与否，0/1可选： 0：不判稳 1：判稳 | 0
40245 | 244 | 自定义区间5 输出时间 | 输出保持时间：满足条件时，开关量输出保持时间，设置范围：0~99（表示为0.0s~99.9s） | 0
40246 | 245 | 自定义区间6 输出类型 | 5种输出类型： 0：（OFF）关闭out1输出； 1：（-OF-P1）小于P1设定值（-OFL到P1）； 2：（P2-OF）大于P2设定值（P2到OFL）； 3：（P1-P2）大于P1且小于P2； 4：（<P1>P2）大于P2或小于P1 | 0
40247 | 246 | 自定义区间6 输出需稳定 | 对重量进行比较时，判稳与否，0/1可选： 0：不判稳 1：判稳 | 0
40248 | 247 | 自定义区间6 输出时间 | 输出保持时间：满足条件时，开关量输出保持时间，设置范围：0~99（表示为0.0s~99.9s） | 0
40249 | 248 | 自定义区间7 输出类型 | 5种输出类型： 0：（OFF）关闭out1输出； 1：（-OF-P1）小于P1设定值（-OFL到P1）； 2：（P2-OF）大于P2设定值（P2到OFL）； 3：（P1-P2）大于P1且小于P2； 4：（<P1>P2）大于P2或小于P1 | 0
40250 | 249 | 自定义区间7 输出需稳定 | 对重量进行比较时，判稳与否，0/1可选： 0：不判稳 1：判稳 | 0
40251 | 250 | 自定义区间7 输出时间 | 输出保持时间：满足条件时，开关量输出保持时间，设置范围：0~99（表示为0.0s~99.9s） | 0
40262 | 261 | 自定义区间1 P1设定值 | P1设定值，0~999999 | 100
40263 | 262
40264 | 263 | 自定义区间1 P2设定值 | P2设定值，0~999999 | 10
40265 | 264
40266 | 265 | 自定义区间2 P1设定值 | P1设定值，0~999999 | 0
40267 | 266
40268 | 267 | 自定义区间2 P2设定值 | P2设定值，0~999999 | 0
40269 | 268
40270 | 269 | 自定义区间3 P1设定值 | P1设定值，0~999999 | 0
40271 | 270
40272 | 271 | 自定义区间3 P2设定值 | P2设定值，0~999999 | 0
40273 | 272
40274 | 273 | 自定义区间4 P1设定值 | P1设定值，0~999999 | 0
40275 | 274
40276 | 275 | 自定义区间4 P2设定值 | P2设定值，0~999999 | 0
40277 | 276
40278 | 277 | 自定义区间5 P1设定值 | P1设定值，0~999999 | 0
40279 | 278
40280 | 279 | 自定义区间5 P2设定值 | P2设定值，0~999999 | 0
40281 | 280
40282 | 281 | 自定义区间6 P1设定值 | P1设定值，0~999999 | 0
40283 | 282
40284 | 283 | 自定义区间6 P2设定值 | P2设定值，0~999999 | 0
40285 | 284
40286 | 285 | 自定义区间7 P1设定值 | P1设定值，0~999999 | 0
40287 | 286
40288 | 287 | 自定义区间7 P2设定值 | P2设定值，0~999999 | 0
40289 | 288
40301 | 300 | 预置点是否需要判稳 | 是否需要判稳开关，0（打开）/1（关闭）可选。如打开，则稳定的时候才切换状态 | 0
40302 | 301 | 预置点最小输出时间 | 一旦进入某个状态，必需维持最小输出时间，然后再切换到另一个状态，范围是0.0~9.9S（0表示关闭） | 0
40303 | 302 | 预置点使用数量 | 总共有6个预置点，但是可以选择只使用1、2、3、4，5，6个预置点 | 6
40304 | 303 | 预置点1 | 设置范围是-99999~99999 必须满足：预置点1 < 预置点2 < 预置点3 < 预置点4 < 预置点5 < 预置点6 | 0
40305 | 304
40306 | 305 | 预置点2 |  | 0
40307 | 306
40308 | 307 | 预置点3 |  | 0
40309 | 308
40310 | 309 | 预置点4 |  | 0
40311 | 310
40312 | 311 | 预置点5 |  | 0
40313 | 312
40314 | 313 | 预置点6 |  | 0
40315 | 314
40351 | 350 | 输入IO测试 | 由低到高每一位代表一个输入状态
40352 | 351 | 输出IO测试 | 由低到高每一位代表一个输出状态
40353 | 352 | 进入/退出IO测试 | 0：关闭IO测试。1：启动IO测试。 | 0
40354 | 353 | IO自定义IN1 | 开关量自定义列表 | 1
40355 | 354 | IO自定义IN2 |  | 0
40356 | 355 | IO自定义IN3 |  | 0
40357 | 356 | IO自定义IN4 |  | 0
40358 | 357 | IO自定义IN5 |  | 0
40359 | 358 | IO自定义OUT1 |  | 18
40360 | 359 | IO自定义OUT2 |  | 19
40361 | 360 | IO自定义OUT3 |  | 20
40362 | 361 | IO自定义OUT4 |  | 21
40363 | 362 | IO自定义OUT5 |  | 22
40364 | 363 | IO自定义OUT6 |  | 23
40365 | 364 | IO自定义OUT7 |  | 24
执行区（单个寄存器的支持03,06功能码，但是03功能码读出的数据全为0）
40401 | 400 | 清零 | 写入非零值，可执行一次清零操作
40402 | 401 | 预留位置
40403 | 402 | 复位 | 0：工作参数复位；1：重量参数复位；2：模拟量参数复位；3：开关量复位；4：简易包装复位；5：所有参数复位（保护密码设置）
以下内容为位只读的内容（支持01功能码）
41 | 40 | 稳定 | 0：稳定；1：不稳
42 | 41 | 溢出 | 0：正常；1：溢出
43 | 42 | 零点 | 0：非零；1：零点
44 | 43 | 负号 | 0：正号；1：负号
45~56 | 44~55 | 预留位置，读出为0
以下内容为位可读写（读功能码：01，写功能码：05）
57 | 56 | 清零 | 写入FF00则执行一次清零命令，读该线圈返回0

## 开关量定义
输入端口定义功能列表 |  |  | 输出端口定义功能列表 |  |  | 输入端口默认定义 |  |  |  | 输出端口默认定义
功能号 | 功能 | 数值 | 功能号 | 功能 | 数值 | 端口号 | 功能号 | 功能 | 数值 | 端口号 | 功能号 | 功能 | 设置
i0 | 无定义 | 0 | o0 | 无定义 | 0 | IN1 | i1 | 清零 | 1 | OUT1 | o17 | 自定义区间1 | 17
i1 | 清零 | 1 | o1 | 稳定 | 1 | IN2 | i0 | 无定义 | 0 | OUT2 | o18 | 自定义区间2 | 18
i2 | PLC运行 | 2 | o2 | 零点 | 2 | IN3 | i0 | 无定义 | 0 | OUT3 | o19 | 自定义区间3 | 19
|  |  | o3 | 溢出 | 3 | IN4 | i0 | 无定义 | 0 | OUT4 | o20 | 自定义区间4 | 20
|  |  | o4 | 零区（需增加零区设置） | 4 | IN5 | i0 | 无定义 | 0 | OUT5 | o21 | 自定义区间5 | 21
|  |  | o5 | 预置区间1 | 5 |  |  |  |  | OUT6 | o22 | 自定义区间6 | 22
|  |  | o6 | 预置区间2 | 6 |  |  |  |  | OUT7 | o23 | 自定义区间7 | 23
|  |  | o7 | 预置区间3 | 7
|  |  | o8 | 预置区间4 | 8
|  |  | o9 | 预置区间5 | 9
|  |  | o10 | 预置区间6 | 10
|  |  | o11 | 预置区间7 | 11
|  |  | o12 | PLC-大投 | 12
|  |  | o13 | PLC-中投 | 13
|  |  | o14 | PLC-小投 | 14
|  |  | o15 | PLC-定值 | 15
|  |  | o16 | PLC-卸料 | 16
|  |  | o17 | 自定义区间1 | 17
|  |  | o18 | 自定义区间2 | 18
|  |  | o19 | 自定义区间3 | 19
|  |  | o20 | 自定义区间4 | 20
|  |  | o21 | 自定义区间5 | 21
|  |  | o22 | 自定义区间6 | 22
|  |  | o23 | 自定义区间7 | 23