## Modbus地址表
PLC地址 | 地址 | 项目 | 范围 | 说明
模块状态相关
| 0 | 当前净重值 | 负999999~ 正999999 | 有符号整数
1
| 2 | 当前毛重 | 负999999~ 正999999 | 有符号整数
3
| 4 | 仪表状态1 | .0 | 重量稳定（1：不稳；0：稳定）
|  |  | .1 | 重量溢出
|  |  | .2 | 零点
|  |  | .3 | 毫伏数稳定（1：不稳；0：稳定）
|  |  | .4 | 1：净重状态；0：毛重状态
|  |  | .5 | 运行过程中意外掉电标志 给运行信号继续上次加料 先给停止信号 再给运行信号重新开始加料
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
| 5 | 仪表状态2 | .0 | 1：运行。0：停止。
|  |  | .1 | 1：暂停。0：非暂停。
|  |  | .2 | 1：缓停有效（完成本次流程后停止）
|  |  | .3 | 大投料
|  |  | .4 | 中投料
|  |  | .5 | 小投料
|  |  | .6 | 定值
|  |  | .7 | 超欠差
|  |  | .8 | 报警
|  |  | .9 | 移桶
|  |  | .10 | 供料
|  |  | .11 | 批次完成
|  |  | .12 | 缺料
|  |  | .13 | 上料位
|  |  | .14 | 下料位
|  |  | .15 | 下枪（气动）
| 6 | 仪表状态3 | .0 | 料枪下行（电动）
|  |  | .1 | 料枪上行（电动）
|  |  | .2 | 下枪到位
|  |  | .3 | 提枪到位
|  |  | .4 | 启动零区
|  |  | .5 | 辅助逻辑输出1
|  |  | .6 | 辅助逻辑输出2
|  |  | .7 | 辅助逻辑输出3
|  |  | .8 | 辅助逻辑输出4
|  |  | .9 | 辅助逻辑输出5
|  |  | .10 | 辅助逻辑输出6
.11
.12
.13
.14
.15
40008 | 7 | 总累计次数 | 0~999999999
40009 | 8
40010 | 9 | 总累计重量（高6位） | 0~9999999
40011 | 10
40012 | 11 | 总累计重量（低9位） | 0~9999999
40013 | 12
40014 | 13 | 上次结果
40015 | 14
40016 | 15 | 报警信息 |  | 0. 无报警 1. 目标值设置为0,无法启动 2. 重量溢出,无法启动 3. 重量超出清零范围无法清零 4. 重量不稳定,无法清零 5. 重量溢出,无法清零 6. 运行时不允许手动清零 7. 加料结果超欠差 8. 加料结果超欠差，等待处理 9. 批次完成 10. 下枪撞桶报警 11. 大投流量不足报警 12. 重量跌落报警 13. 急停信号有效无法启动 14.开关量测试状态无法启动 15.下枪动作超时报警 16.提枪动作超时报警
40017 | 16
40018 | 17 | 批次数设置
40019 | 18
40020 | 19 | 已完成批次
40021 | 20
40022 | 21 | 过程提示 |  | 1 设备处于停止状态，等待启动。 2 等待下料位输入信号有效才能开始加料。 3 等待：重量大于启动零区值并稳定。 4 等待：重量符合皮重范围并稳定。 5 等待：重量大于启动零区值。 6 等待：重量符合皮重范围。 7 等待输入下枪信号。 8 正在下枪，等待下枪完成。 9 等待加料开始信号输入。 10 正在进行快速加料。 11 正在进行中速加料。 12 正在进行慢速加料。 13 加料完成。 14 加料完成，等待重量稳定，记录结果。 15 加料完成，请将料桶移开。 16 暂停中...启动继续运行;急停进入停止。 17 等待批次完成。 18 进行超欠差检测。 19 超欠差暂停，清除报警可继续运行。 20 正在补料。 21 下枪超时，清报警后继续或急停处理。 22 等待加料前延时结束后开始加料。 23 再次启动前延时。
40023 | 22 | 皮重 | 负999999~ 正999999 | 有符号整数
40024 | 23
重量标定
40041 | 40 | 单位 | 0~3 | 0：g； 1：kg； 2：t； 3：lb。
40042 | 41 | 小数点 | 0~4
40043 | 42 | 分度值 | 0~5 | 对应1、2、5、10、20、50
40044 | 43 | 最大量程
40045 | 44
40046 | 45 | 有砝码零点标定 |  | 读：当前传感器的电压值 写：非零值标定零点（当前重量要稳定）
40047 | 46
40048 | 47 | 有砝码增益 标定 |  | 读：当前传感器电压与零点电压的差值 写：当前重量值标定增益（当前重量要稳定）
40049 | 48
40050 | 49 | 无砝码零点标定（毫伏数） |  | 读：零点标定的电压 写：零点电压值标定零点
40051 | 50
40052 | 51 | 无砝码增益（毫伏数） |  | 读：增益标定的相对电压 写：标定的增益电压值
40053 | 52
40054 | 53 | 无砝码增益（重量） |  | 读：增益标定的重量值 写：标定的增益重量值
40055 | 54
40056 | 55 | 快速校准 （控制器显示重量） |  | 读：0 快速校准功能。首先输入控制器显示重量，再输入实际重量，即完成一次快速校准。
40057 | 56
40058 | 57 | 快速校准 （实际重量）
40059 | 58
40060 | 59 | 标定操作提示信息 |  | （持续3s自动消除） 0：无信息 1：标定零点成功 2：标定零点失败，信号不稳定。 3：标定零点失败，信号过小。 4：标定零点失败，信号过大。 11：标定增益成功 12：标定增益失败，信号不稳定。 13：标定增益失败，重量超过最大量程。 14：标定增益失败，精度过高。 15：标定增益失败，输入重量不能为0。 16：标定增益失败，当前信号小于零点。
配方参数
40061 | 60 | 配方号 | 1~20
40062 | 61 | 目标值 | 0~999999 | 这几个参数可在运行状态下修改。 下一次加料过程开始时才使用新修改的值。
40063 | 62
40064 | 63 | 大投提前量 | 0~999999
40065 | 64
40066 | 65 | 中投提前量 | 0~999999
40067 | 66
40068 | 67 | 小投提前量 | 0~999999
40069 | 68
40070 | 69 | 启动零区值 | 0~999999
40071 | 70
40072 | 71 | 皮重值 | 0~999999
40073 | 72
40074 | 73 | 皮重误差值 | 0~999999
40075 | 74
40076 | 75 | 加料前延时时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40077 | 76 | 大投禁止比较时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40078 | 77 | 中投禁止比较时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40079 | 78 | 小投禁止比较时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40080 | 79 | 定值保持时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40081 | 80 | 配方屏蔽 | 0~0xFFFFF | 第0位到第19位分别对应配方1~20，0为屏蔽该配方。开关量输入换配方时，会跳过屏蔽的配方号。
40082 | 81
控制参数/加料启动
40101 | 100 | 加料启动方式 | 0~1 | 0：手动启动加料（需外部给加料启动输入信号） 1：自动启动加料（满足加料启动条件自动启动加料）
40102 | 101 | 去皮设置 | 0~2 | 0：不需要去皮 1：按实际重量去皮 2：按设置皮重去皮
40103 | 102 | 加料启动条件 | 0~3 | 0：大于启动零区值并稳定 1：符合皮重范围并稳定 2：大于启动零区值无需稳定（按实际重量去皮，或自动启动加料时不可选） 3：符合皮重范围无需稳定（按实际重量去皮时不可选）
40104 | 103 | 皮重范围检测时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
控制参数/下枪过程
40111 | 110 | 下枪功能设置 | 0~2 | 0：关闭 1：手动下枪（需外部给下枪输入信号） 2：自动下枪（满足加料启动条件自动下枪）
40112 | 111 | 下枪控制方式 | 0~3 | 0：气动无限位 1：气动单限位（下枪到位） 2：电动单限位（提枪到位） 3：电动双限位
40113 | 112 | 下枪前延时 | 0~999 | 0.0~99.9s 自动下枪有此参数 满足下枪条件后启动下枪前延时，时间到后开始下枪过程
40114 | 113 | 下枪到位延时 | 0~999 | 0.0~99.9s 气动无限位、电动单限位时有此参数 延时结束后认为下枪动作结束可以开始加料
40115 | 114 | 提枪前延时 | 0~999 | 0.0~99.9s 加料结束后，延时此时间后开始提枪
40116 | 115 | 下枪超时报警时间 | 0~999 | 0.0~99.9s 气动单限位、电动双限位有此参数
40117 | 116 | 提枪超时报警时间 | 0~999 | 0.0~99.9s 电动模式有此参数
40118 | 117 | 下枪撞桶保护功能 | 0~1
40119 | 118 | 下枪撞桶保护重量
40120 | 119
控制参数/加料过程
40131 | 130 | 漏料检测功能 | 0~1
40132 | 131 | 大投流量下限 | 0~999999 | 大投每秒增加重量 漏料检测功能打开时有此参数
40133 | 132
40134 | 133 | 重量跌落报警重量 | 0~999999 | 重量减少 漏料检测功能打开时有此参数
40135 | 134
40136 | 135 | 加料信号输出方式 | 0~1 | 0：组合 1：单独
控制参数/定值过程
40141 | 140 | 定值是否判稳 | 0~1 | 0：不判稳 1：判稳
40142 | 141 | 超欠差检测功能 | 0~1
40143 | 142 | 超差值 | 0~999999
40144 | 143
40145 | 144 | 欠差值 | 0~999999
40146 | 145
40147 | 146 | 超欠差报警时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40148 | 147 | 超欠差暂停开关 | 0~1
40149 | 148 | 欠差补料开关 | 0~1
40150 | 149 | 补料最多次数 | 1~99
40151 | 150 | 补料小投有效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40152 | 151 | 补料小投无效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40153 | 152 | 落差修正开关 | 0~1
40154 | 153 | 落差修正次数 | 1~99
40155 | 154 | 落差修正范围 | 1~999
40156 | 155 | 落差修正幅度 | 0~2 | 0：25%修正 1：50%修正 2：100%修正
控制参数/移桶过程
40161 | 160 | 移桶重量判定范围 | 0~999 | 目标值的百分比
40162 | 161 | 移桶延时 | 0~999 | 0.0~99.9s
40163 | 162 | 再次启动前延时 | 0~999 | 0.0~99.9s
工作参数
40181 | 180 | 通讯参数 |  | .0~.2：0：RTU-H。1：RTU-L。 .3~.5：0: 7-E-1 1: 7-O-1 2: 8-N-1 3: 8-E-1 4: 8-O-1 .6~.8：0: 4800 1: 9600 2: 19200 3: 38400 4: 57600 5: 115200 .9~.15：0~99 从机号
40182 | 181 | 判稳时间 | 1~99 | 0.1~9.9s
40183 | 182 | 判稳范围 | 1~9 | 1~9d
40184 | 183 | 追零范围 | 0~9 | 0~9d
40185 | 184 | 清零范围 | 0~99 | 0%~99%
40186 | 185 | 滤波等级 | 0~9 | 0~9
40187 | 186 | 上电自动清零开关 | 0~1
40188 | 187 | 掉电保存开关 | 0~1
40189 | 188
40190 | 189
40191 | 190
40192 | 191
40193 | 192
40194 | 193
开关量
40201 | 200 | 输入IO测试 |  | 由低到高每一位代表一个输入状态
40202 | 201 | 输出IO测试 |  | 由低到高每一位代表一个输出状态
40203 | 202 | 进入/退出IO测试 | 0~1 | 0：关闭IO测试。1：启动IO测试。
40204 | 203 | IO自定义IN1 | 0 无定义 1 启动 2 急停 3 缓停 4 暂停 5 清零 6 清报警 7 切换配方 8 下枪/提枪 9 手动小投 10 手动中投 11 手动大投 12 清除总累计 13 清除当前配方累计 14 加料开始 15 启动/急停 16 启动/缓停 17 手动小投（电平） 18 手动中投（电平） 19 手动大投（电平） 20 上料位 21 下料位 22 下枪到位 23 提枪到位 24 逻辑触发1 25 逻辑触发2 26 逻辑触发3 27 逻辑触发4 28 逻辑触发5 | 开关量自定义
40205 | 204 | IO自定义IN2
40206 | 205 | IO自定义IN3
40207 | 206 | IO自定义IN4
40208 | 207 | IO自定义IN5
40209 | 208 | IO自定义IN6
40210 | 209 | IO自定义IN7
40211 | 210 | IO自定义OUT1 | 0 无定义 1 运行 2 停止 3 大投 4 中投 5 小投 6 定值 7 超欠差 8 报警 9 移桶 10 下枪（气动） 11 批次完成 12 供料 13 缺料 14 暂停 15 缓停 16 料枪上行（电动） 17 料枪下行（电动） 18 逻辑输出1 19 逻辑输出2 20 逻辑输出3 21 逻辑输出4 22 逻辑输出5 23 供料间隔输出
40212 | 211 | IO自定义OUT2
40213 | 212 | IO自定义OUT3
40214 | 213 | IO自定义OUT4
40215 | 214 | IO自定义OUT5
40216 | 215 | IO自定义OUT6
40217 | 216 | IO自定义OUT7
40218 | 217 | IO自定义OUT8
40219 | 218 | IO自定义OUT9
40220 | 219 | IO自定义OUT10
40221 | 220 | IO自定义OUT11
40222 | 221 | IO自定义OUT12
40223 | 222 | 启动 | 1 | 读：0：非运行状态。1：运行状态。 写：非零值：启动运行。
40224 | 223 | 急停 | 1 | 读：0：非停止状态。1：停止状态。 写：非零值：停止。
40225 | 224 | 暂停 | 1 | 读：0：非暂停状态。1：暂停状态。 写：1：暂停。
40226 | 225 | 缓停 | 1 | 读：0：非缓停状态。1：缓停状态。 写：非零值：缓停。
40227 | 226 | 清零 | 1 | 读：0。 写：非零值：清零。
40228 | 227 | 清报警 | 1 | 读：0：非报警状态。1：报警状态。 写：非零值：清报警。
40229 | 228 | 切换配方 | 1 | 读：0。 写：非零值：切换配方
40230 | 229 | 下枪/提枪 | 1 | 读：0：松袋状态。1：夹袋状态。 写：非零值：夹/松袋
40231 | 230 | 手动小投 | 1 | 读/写：0：小投无效。1：小投有效
40232 | 231 | 手动中投 | 1 | 读/写：0：中投无效。1：中投有效
40233 | 232 | 手动大投 | 1 | 读/写：0：大投无效。1：大投有效
40234 | 233 | 清除总累计 | 1~2 | 读：0。 写：1：清除总累计数据和所有配方累计数据。 2：只清除总累计数据。
40235 | 234 | 清除配方累计 | 0~20 | 读：0 写：1~20清除对应1~20号的配方累计 0清除所有配方的累计 100清除当前配方累计
40236 | 235 | 加料开始 | 1 | 读：0：无效。1：有效。 写：非零值：加料开始。
系统相关
40241 | 240 | 编译日期：年
40242 | 241 | 编译日期：月
40243 | 242 | 编译日期：日
40244 | 243 | 编译日期：时
40245 | 244 | 编译日期：分
40246 | 245 | 编译日期：秒
40247 | 246 | 版本号
40248 | 247 | 版本号
40249 | 248 | 版本号
40250 | 249 | 版本号
40251 | 250 | 版本号
40252 | 251 | 版本号
40253 | 252 | 版本号
40254 | 253 | 版本号
40255 | 254 | 版本号
40256 | 255 | 固件号
40257 | 256 | 参数复位 | 1 | 读：0。 写： 1：复位所有参数（包括下面所有项目） 2：复位标定 3：复位工作参数（不包括通讯参数） 4：复位配方参数 5：复位开关量自定义 6：复位模拟量参数 7：复位控制参数 8：复位逻辑编程参数
40258 | 257 | AD转换实际速度 |  | 次/秒 调试观察用
40259 | 258 | 程序运行速度
模拟量输出
40271 | 270 | 模拟量标定状态 | 0~4 | 0：模拟量正常输出 1：模拟量输出标定4mA 2：模拟量输出标定12mA 3：模拟量输出标定20mA 4：模拟量输出标定最大电流
40272 | 271 | 标定点 4mA | 0~65535 | 输入AD码
40273 | 272 | 标定点 12mA | 0~65535 | 输入AD码
40274 | 273 | 标定点 20mA | 0~65535 | 输入AD码
40275 | 274 | 标定点 最大电流 | 0~65535 | 输入当前测量到的电流值，单位uA
40276 | 275 | 模拟量输出类型 | 0~4 | 0：0~5V 1：0~10V 2：4~20mA 3：0~20mA 4：0~24mA
40277 | 276 | 模拟量输出含义 | 0~1 | 0：当前净重值 1：当前毛重值
40278 | 277 | 模拟量输出值 |  | 默认3小数点 如12345代表12.345
目标值&累计数据
40291 | 290 | 配方1目标值
40292 | 291
40293 | 292 | 配方2目标值
40294 | 293
40295 | 294 | 配方3目标值
40296 | 295
40297 | 296 | 配方4目标值
40298 | 297
40299 | 298 | 配方5目标值
40300 | 299
40301 | 300 | 配方6目标值
40302 | 301
40303 | 302 | 配方7目标值
40304 | 303
40305 | 304 | 配方8目标值
40306 | 305
40307 | 306 | 配方9目标值
40308 | 307
40309 | 308 | 配方10目标值
40310 | 309
40311 | 310 | 配方11目标值
40312 | 311
40313 | 312 | 配方12目标值
40314 | 313
40315 | 314 | 配方13目标值
40316 | 315
40317 | 316 | 配方14目标值
40318 | 317
40319 | 318 | 配方15目标值
40320 | 319
40321 | 320 | 配方16目标值
40322 | 321
40323 | 322 | 配方17目标值
40324 | 323
40325 | 324 | 配方18目标值
40326 | 325
40327 | 326 | 配方19目标值
40328 | 327
40329 | 328 | 配方20目标值
40330 | 329
40331 | 330 | 配方1累计次数
40332 | 331
40333 | 332 | 配方1累计重量（高6位）
40334 | 333
40335 | 334 | 配方1累计重量（低9位）
40336 | 335
40337 | 336 | 配方2累计次数
40338 | 337
40339 | 338 | 配方2累计重量（高6位）
40340 | 339
40341 | 340 | 配方2累计重量（低9位）
40342 | 341
40343 | 342 | 配方3累计次数
40344 | 343
40345 | 344 | 配方3累计重量（高6位）
40346 | 345
40347 | 346 | 配方3累计重量（低9位）
40348 | 347
40349 | 348 | 配方4累计次数
40350 | 349
40351 | 350 | 配方4累计重量（高6位）
40352 | 351
40353 | 352 | 配方4累计重量（低9位）
40354 | 353
40355 | 354 | 配方5累计次数
40356 | 355
40357 | 356 | 配方5累计重量（高6位）
40358 | 357
40359 | 358 | 配方5累计重量（低9位）
40360 | 359
40361 | 360 | 配方6累计次数
40362 | 361
40363 | 362 | 配方6累计重量（高6位）
40364 | 363
40365 | 364 | 配方6累计重量（低9位）
40366 | 365
40367 | 366 | 配方7累计次数
40368 | 367
40369 | 368 | 配方7累计重量（高6位）
40370 | 369
40371 | 370 | 配方7累计重量（低9位）
40372 | 371
40373 | 372 | 配方8累计次数
40374 | 373
40375 | 374 | 配方8累计重量（高6位）
40376 | 375
40377 | 376 | 配方8累计重量（低9位）
40378 | 377
40379 | 378 | 配方9累计次数
40380 | 379
40381 | 380 | 配方9累计重量（高6位）
40382 | 381
40383 | 382 | 配方9累计重量（低9位）
40384 | 383
40385 | 384 | 配方10累计次数
40386 | 385
40387 | 386 | 配方10累计重量（高6位）
40388 | 387
40389 | 388 | 配方10累计重量（低9位）
40390 | 389
40391 | 390 | 配方11累计次数
40392 | 391
40393 | 392 | 配方11累计重量（高6位）
40394 | 393
40395 | 394 | 配方11累计重量（低9位）
40396 | 395
40397 | 396 | 配方12累计次数
40398 | 397
40399 | 398 | 配方12累计重量（高6位）
40400 | 399
40401 | 400 | 配方12累计重量（低9位）
40402 | 401
40403 | 402 | 配方13累计次数
40404 | 403
40405 | 404 | 配方13累计重量（高6位）
40406 | 405
40407 | 406 | 配方13累计重量（低9位）
40408 | 407
40409 | 408 | 配方14累计次数
40410 | 409
40411 | 410 | 配方14累计重量（高6位）
40412 | 411
40413 | 412 | 配方14累计重量（低9位）
40414 | 413
40415 | 414 | 配方15累计次数
40416 | 415
40417 | 416 | 配方15累计重量（高6位）
40418 | 417
40419 | 418 | 配方15累计重量（低9位）
40420 | 419
40421 | 420 | 配方16累计次数
40422 | 421
40423 | 422 | 配方16累计重量（高6位）
40424 | 423
40425 | 424 | 配方16累计重量（低9位）
40426 | 425
40427 | 426 | 配方17累计次数
40428 | 427
40429 | 428 | 配方17累计重量（高6位）
40430 | 429
40431 | 430 | 配方17累计重量（低9位）
40432 | 431
40433 | 432 | 配方18累计次数
40434 | 433
40435 | 434 | 配方18累计重量（高6位）
40436 | 435
40437 | 436 | 配方18累计重量（低9位）
40438 | 437
40439 | 438 | 配方19累计次数
40440 | 439
40441 | 440 | 配方19累计重量（高6位）
40442 | 441
40443 | 442 | 配方19累计重量（低9位）
40444 | 443
40445 | 444 | 配方20累计次数
40446 | 445
40447 | 446 | 配方20累计重量（高6位）
40448 | 447
40449 | 448 | 配方20累计重量（低9位）
40450 | 449
逻辑编程功能1
40501 | 500 | 类型
40502 | 501 | 触发信号
40503 | 502 | 触发输入信号端口
40504 | 503 | 输出信号端口
40505 | 504 | 延时接通时间 |  | 0.0~99.9s
40506 | 505 | 延时断开时间 |  | 0.0~99.9s
40507 | 506 | 信号输出有效时间 |  | 0.0~99.9s
逻辑编程功能2
40521 | 520 | 类型
40522 | 521 | 触发信号
40523 | 522 | 触发输入信号端口
40524 | 523 | 输出信号端口
40525 | 524 | 延时接通时间 |  | 0.0~99.9s
40526 | 525 | 延时断开时间 |  | 0.0~99.9s
40527 | 526 | 信号输出有效时间 |  | 0.0~99.9s
逻辑编程功能3
40541 | 540 | 类型
40542 | 541 | 触发信号
40543 | 542 | 触发输入信号端口
40544 | 543 | 输出信号端口
40545 | 544 | 延时接通时间 |  | 0.0~99.9s
40546 | 545 | 延时断开时间 |  | 0.0~99.9s
40547 | 546 | 信号输出有效时间 |  | 0.0~99.9s
逻辑编程功能4
40561 | 560 | 类型
40562 | 561 | 触发信号
40563 | 562 | 触发输入信号端口
40564 | 563 | 输出信号端口
40565 | 564 | 延时接通时间 |  | 0.0~99.9s
40566 | 565 | 延时断开时间 |  | 0.0~99.9s
40567 | 566 | 信号输出有效时间 |  | 0.0~99.9s
逻辑编程功能5
40581 | 580 | 类型
40582 | 581 | 触发信号
40583 | 582 | 触发输入信号端口
40584 | 583 | 输出信号端口
40585 | 584 | 延时接通时间 |  | 0.0~99.9s
40586 | 585 | 延时断开时间 |  | 0.0~99.9s
40587 | 586 | 信号输出有效时间 |  | 0.0~99.9s
补料间隔功能
40581 | 600 | 供料间隔重量设置 | 0~999999999
40582 | 601
40583 | 602 | 供料剩余重量 |  | 写0清除供料间隔计数器
40584 | 603
40585 | 604 | 供料间隔信号输出时间 | 0~9999 | 0.0~999.9s
40586 | 605
40587 | 606

## 逻辑编程
逻辑编程功能（共5组）
参数项 | 说明 | 初值 | 最小值 | 最大值
类型 | 关闭 | 0 | 0 | 5
延时接通
延时断开
延时接通并延时断开
无效-有效跳变沿触发
有效-无效跳变沿触发
触发信号 | 自定义触发输入端口 | 0 | 0 | 42
IN端口1~7
开关量输出定义
触发输入端口 | IN1~7 | 0 | 0 | 12
输出信号端口 | OUT1~12 | 0 | 0 | 16
延时接通时间 | 单位0.1s | 0 | 0 | 999
延时断开时间 | 单位0.1s | 0 | 0 | 999
输出有效时间 | 单位0.1s | 0 | 0 | 999