## Modbus地址表
PLC地址 | 地址 | 项目 | 范围 | 说明 | 绿色代表只读
模块状态相关
40001 | 0 | 【4.2.1】目标值
40002 | 1
40003 | 2 | 累计重量 | 0~999999999 | 写入0清除累计重量和次数
40004 | 3
40005 | 4 | 累计次数 | 0~999999999 | 写入0清除累计次数和次数
40006 | 5
40007 | 6 | 当前重量值 | -999999~999999 | 有符号整型数 0x7FFFFF时，表示正溢出，0x7FFFFE时，表示负溢出
40008 | 7
40009 | 8 | 小数点 | 0~4
40010 | 9 | 配方号 | 0~19 | 0~19对应配方1~20
40011 | 10
40012 | 11 | 【6.1.1】设定批次数
40013 | 12 | 【6.1.2】已完成批次数
40014 | 13 | 仪表状态1 | .0 | 重量稳定（1：不稳；0：稳定）
|  |  | .1 | 重量溢出（1：溢出；0：正常）
|  |  | .2 | 零点（1：零点；0：非零点）
|  |  | .3 | 运行
|  |  | .4 | 夹袋
|  |  | .5 | 推袋
|  |  | .6 | AD稳定（1：不稳；0：稳定）
|  |  | .7 | 卸袋
|  |  | .8 | 缓停
|  |  | .9 | 大投
|  |  | .10 | 中投
|  |  | .11 | 小投
|  |  | .12 | 电平运行信号状态
|  |  | .13 | 毛净重状态（1：净重；0：毛重）
|  |  | .14 | 气压状态（1：欠压；0：正常）
|  |  | .15 | 供料
40015 | 14 | 仪表状态2 | .0 | 批次完成
|  |  | .1 | 缺料
|  |  | .2 | 截料
|  |  | .3 | 出料
|  |  | .4 | 吹料
|  |  | .5 | 允许上袋
|  |  | .6 | 夹袋完成
|  |  | .7 | 摆臂输出
|  |  | .8 | 热封输出
|  |  | .9 | 逻辑输出1
|  |  | .10 | 逻辑输出2
|  |  | .11 | 逻辑输出3
|  |  | .12 | 逻辑输出4
|  |  | .13 | 逻辑输出5
|  |  | .14 | 逻辑输出6
|  |  | .15 | 夹袋到位
40016 | 15 | 过程提示 |  | 过程提示
40017 | 16 | 报警信息 |  | 报警信息
40018 | 17 | 仪表状态3 | .0 | 上料位
|  |  | .1 | 下料位
|  |  | .2 | 推袋到位
|  |  | .3 | 堵料检测
|  |  | .4 | 上袋故障
|  |  | .5 | 摆臂缩到位
|  |  | .6 | 热封伸到位
|  |  | .7 | 热封缩到位
|  |  | .8 | 历史数据更新（有效2s）
|  |  | .9 | 摆臂伸到位
|  |  | .10 | 夹包
|  |  | .11 | 托包
|  |  | .12 | ADOFL标志
|  |  | .13 | 超声波
.14
.15
40019 | 18 | 输入开关量状态 |  | 由低到高每一位代表一个输入状态
40020 | 19 | 输出开关量状态 |  | 由低到高每一位代表一个输出状态
40021 | 20 | 操作错误提示 |  | 操作错误提示
40022 | 21 | 重量单位 | 0~3 | 0：g； 1：kg； 2：t； 3：lb。
40023 | 22 | 参数备份 |  | 读：0：无备份；1：有备份 写：0：删除备份；非零值：备份参数
| 23 | 参数恢复 |  | 读：0 写：非零值：恢复参数。
功能控制
40049 | 48 | 启动 | 1 | 读：0 写：非零值：启动运行。
40050 | 49 | 缓停 | 1 | 读：0：非缓停状态。1：缓停状态。 写：非零值：缓停。
40051 | 50 | 停止 | 1 | 读：0：非停止状态。1：停止状态。 写：非零值：停止。
40052 | 51 | 清零 | 1 | 读：0。 写：非零值：清零。
40053 | 52 | 清报警 | 1 | 读：0：非报警状态。1：报警状态。 写：非零值：清报警。
40054 | 53 | 夹松袋 | 0~1 | 读/写：1：夹袋。0：松袋
40055 | 54
40056 | 55 | 手动大投 | 0~1 | 读/写：0：大投无效。1：大投有效
40057 | 56 | 手动中投 | 0~1 | 读/写：0：中投无效。1：中投有效
40058 | 57 | 手动小投 | 0~1 | 读/写：0：小投无效。1：小投有效
40059 | 58
40060 | 59
40061 | 60 | 推袋/卸袋测试 | 0~1 | 读/写：1：启动测试。0：停止测试。
40062 | 61 | 吹料测试 | 0~1 | 读/写：1：启动测试。0：停止测试。
40063 | 62 | 手动吹料 | 0~1 | 读/写：0：吹料无效。1：吹料有效。
40064 | 63
40065 | 64
40066 | 65
40067 | 66
40068 | 67
基本称重参数
40071 | 70 | 【2.1.1】判稳时间 | 1~99 | 0.1~9.9s
40072 | 71 | 【2.1.2】判稳范围 | 1~9 | 1~9d
40073 | 72 | 【2.1.3】追零范围 | 0~9 | 0~9d
40074 | 73 | 【2.1.4】清零范围 | 0~99 | 0%~99%
40075 | 74 | 【2.1.5】滤波等级 | 0~9 | 0~9
40076 | 75 | 【2.1.6】上电自动清零开关 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40077 | 76
阀口秤控制参数-夹松袋
40091 | 90 | 【3.1.1】夹袋前延时 | 0~999 | 0.0~99.9s
40092 | 91 | 【3.1.2】夹袋后延时 | 0~999 | 0.0~99.9s
40093 | 92 | 【3.1.3】松袋前延时 | 0~999 | 0.0~99.9s
阀口秤控制参数-加料过程
40111 | 110 | 【3.2.1】包装模式 | 0~1 | 0：毛重包装 1：净重包装
40112 | 111 | 【3.2.2】毛重包装清零间隔 | 0~99
40113 | 112 | 【3.2.3】加料信号输出模式 | 0~1 | 0：独立给料 1：组合给料
40114 | 113 | 【3.2.4】加料前延时 | 0~999 | 0.0~99.9s
40115 | 114 | 【3.2.5】大投禁止比较时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40116 | 115 | 【3.2.6】中投禁止比较时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40117 | 116 | 【3.2.7】小投禁止比较时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40118 | 117 | 【3.2.8】吹料功能开关 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40119 | 118 | 【3.2.9】吹料点动有效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40120 | 119 | 【3.2.10】吹料点动无效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40121 | 120 | 【3.2.11】不去皮阈值 | 0~999999
40122 | 121
40123 | 122 | 【3.2.12】托包重量 | 0~999999
40124 | 123
40125 | 124 | 【3.2.13】夹包重量 | 0~999999
40126 | 125
40127 | 126 | 【3.2.14】抖包时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40128 | 127 | 【3.2.15】抖包重量 | 0~999999
40129 | 128
阀口秤控制参数-定值过程
40131 | 130 | 【3.3.1】定值保持时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40132 | 131 | 【3.3.2】超欠差检测开关 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40133 | 132 | 【3.3.3】超差值 | 0~999999
40134 | 133
40135 | 134 | 【3.3.4】欠差值 | 0~999999
40136 | 135
40137 | 136 | 【3.3.5】超欠差暂停开关 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40138 | 137 | 【3.3.6】落差修正功能开关 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40139 | 138 | 【3.3.7】落差修正次数 | 1~99
40140 | 139 | 【3.3.8】落差修正范围 | 0~999 | 0%~99.9%
40141 | 140 | 【3.3.9】落差修正幅度 | 0~3 | 0：25% 1：50% 2：75% 3：100%
40142 | 141 | 【3.3.10】欠差补料开关 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40143 | 142 | 【3.3.11】欠差补料最小时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40144 | 143 | 【3.3.12】欠差补料最大时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
阀口秤控制参数-推袋卸袋
40161 | 160 | 【3.4.1】控袋模式 | 0~1 | 0：推卸 1：推热卸
40162 | 161 | 【3.4.2】推袋前延时 | 0~999 | 0.0~99.9s
40163 | 162 | 【3.4.3】推袋超时时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40164 | 163 | 【3.4.4】推袋保持时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40165 | 164 | 【3.4.5】卸袋前延时 | 0~999 | 0.0~99.9s
40166 | 165 | 【3.4.6】卸袋保持时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40167 | 166 | 【3.4.7】卸袋控制方式 | 0~1 | 0：时间 1：零区值
40168 | 167 | 【3.4.8】卸袋零区值 | 0~999999
40169 | 168
40170 | 169 | 【3.4.9】热封伸时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40171 | 170 | 【3.4.10】热封缩时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40172 | 171 | 【3.4.11】加热时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40173 | 172 | 【3.4.12】摆臂缩时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40174 | 173 | 【3.4.13】摆臂伸时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40175 | 174 | 【3.4.14】加热前延时 | 0~999 | 0.0~99.9s
40176 | 175 | 【3.4.15】推袋允许功能 | 0-1 | 0：关闭； 1：打开
吨包秤控制参数-料位设置
40191 | 190 | 【3.5.1】料位模式设置 | 0~3 | 0：无料位 1：单下料位 2：上下料位 3：单上料位
40192 | 191 | 【3.5.2】供料触发设置 | 0~2 | 0：关闭 1：下料位触发 2：上料位触发
40193 | 192 | 【3.5.3】供料启动延时时间 | 0~999 | 0~99.9s
40194 | 193 | 【3.5.4】供料结束延时时间 | 0~999 | 0~99.9s
40195 | 194 | 【3.5.5】供料功能作用时刻 | 0~1 | 0：运行和停止时都供料 1：只有运行时供料
40196 | 195 | 【3.5.6】料位输入信号去抖时间 | 0~999 | 0.00-9.99
配方参数
40211 | 210 | 【4.1.1】配方号 | 0~19 | 对应1~20
40212 | 211 | 【4.2.1】目标值 | 0~999999 | 可在运行状态下修改。 下一次加料过程开始时才使用新修改的值。
40213 | 212
40214 | 213 | 【4.2.2】大投提前量 | 0~999999
40215 | 214
40216 | 215 | 【4.2.3】中投提前量 | 0~999999
40217 | 216
40218 | 217 | 【4.2.4】小投落差值 | 0~999999
40219 | 218
开关量
40231 | 230 | 输入IO测试 |  | 由低到高每一位代表一个输入状态
40232 | 231 | 输出IO测试 |  | 由低到高每一位代表一个输出状态
40233 | 232 | 进入/退出IO测试 | 0~1 | 0：关闭IO测试。1：启动IO测试。
40234 | 233 | 【5.1.1】IO自定义IN1 |  | 开关量
40235 | 234 | 【5.1.2】IO自定义IN2
40236 | 235 | 【5.1.3】IO自定义IN3
40237 | 236 | 【5.1.4】IO自定义IN4
40238 | 237 | 【5.1.5】IO自定义IN5
40239 | 238 | 【5.1.6】IO自定义IN6
40240 | 239 | 【5.1.7】IO自定义IN7
40241 | 240 | 【5.2.1】IO自定义OUT1
40242 | 241 | 【5.2.2】IO自定义OUT2
40243 | 242 | 【5.2.3】IO自定义OUT3
40244 | 243 | 【5.2.4】IO自定义OUT4
40245 | 244 | 【5.2.5】IO自定义OUT5
40246 | 245 | 【5.2.6】IO自定义OUT6
40247 | 246 | 【5.2.7】IO自定义OUT7
40248 | 247 | 【5.2.8】IO自定义OUT8
40249 | 248 | 【5.2.9】IO自定义OUT9
40250 | 249 | 【5.2.10】IO自定义OUT10
40251 | 250 | 【5.2.11】IO自定义OUT11
40252 | 251 | 【5.2.12】IO自定义OUT12
重量标定
40261 | 260 | 【1.1.2】小数点 | 0~4
40262 | 261
40263 | 262 | 【1.1.3】分度值 | 0~5 | 对应1、2、5、10、20、50
40264 | 263
40265 | 264 | 【1.1.4】最大量程
40266 | 265
40267 | 266 | 有砝码零点标定 |  | 读：0 写：非零值标定零点（当前重量要稳定）
40268 | 267
40269 | 268 | 有砝码增益标定(重量) |  | 读：0 写：当前重量值标定增益（当前重量要稳定）
40270 | 269
40271 | 270 | 【1.3.1】无砝码零点标定（电压值） |  | 读：0 写：零点电压值标定零点
40272 | 271
40273 | 272 | 【1.3.2】无砝码增益（电压值） |  | 读：0 写：标定的增益电压值
40274 | 273
40275 | 274 | 【1.3.3】无砝码增益（重量） |  | 读：0 写：标定的增益重量值
40276 | 275
40277 | 276 | 传感器绝对电压 |  | 只读 单位uV
40278 | 277
40279 | 278 | 传感器相对电压 |  | 只读 单位uV
40280 | 279
40281 | 280 | 上次零点标定电压 |  | 只读 单位uV
40282 | 281
40283 | 282 | 上次增益标定电压 |  | 只读 单位uV
40284 | 283
40285 | 284 | 上次增益标定重量 |  | 只读
40286 | 285
40287 | 286 | 物料标定（记录当前AD值） |  | 写1记录当前AD值
40288 | 287
40289 | 288 | 物料标定（输入重量值）
40290 | 289
40291 | 290 | 【1.1.1】重量单位 | 0~3 | 0：g； 1：kg； 2：t。
40292 | 291
通讯参数
40311 | 310 | 连接串口通信格式设置 |  | 设备地址 D15~D9：0~99 波特率 D8~D6:: 000: 4800 001: 9600 010: 19200 011: 38400 100: 57600 数据格式 D5~D3: 000: 7-E-1 001: 7-O-1 010: 8-N-1 011: 8-E-1 100: 8-O-1 通信协议 D2~D0: 000：Modbus-RTU-H 001：Modbus-RTU-L
40312 | 311 | RS232设置 |  | 【7.1.1】设备地址 D15~D9：0~99 【7.1.2】波特率 D8~D6:: 000: 4800 001: 9600 010: 19200 011: 38400 100: 57600 【7.1.3】数据格式 D5~D3: 000: 7-E-1 001: 7-O-1 010: 8-N-1 011: 8-E-1 100: 8-O-1 【7.1.4】通信协议 D2~D0: 000：Modbus-RTU-H 001：Modbus-RTU-L
40313 | 312 | RS485设置 |  | 【7.2.1】设备地址 D15~D9：0~99 【7.2.2】波特率 D8~D6:: 000: 4800 001: 9600 010: 19200 011: 38400 100: 57600 【7.2.3】数据格式 D5~D3: 000: 7-E-1 001: 7-O-1 010: 8-N-1 011: 8-E-1 100: 8-O-1 【7.2.4】通信协议 D2~D0: 000：Modbus-RTU-H 001：Modbus-RTU-L
系统相关
40331 | 330 | 编译日期
40332 | 331
40333 | 332 | 型号
40334 | 333 | 型号
40335 | 334 | 型号
40336 | 335
40337 | 336
40338 | 337 | 参数复位 |  | 读：0。 写： 【9.1.1】 1：复位所有参数（包括下面所有项目） 【9.1.2】 2：复位标定 【9.1.3】 3：复位基本称重参数 【9.1.5】 4：复位配方参数 【9.1.6】 5：复位开关量自定义 【9.1.8】 6：复位通讯参数 【9.1.4】 7：复位阀口秤控制参数 【9.1.10】8：复位逻辑编程参数
40339 | 338 | 日期 |  | 8位十进制 xxxx年xx月xx日
40340 | 339
40341 | 340 | 时间 |  | 6位十进制 xx时xx分xx秒
40342 | 341
40343 | 342 | 逻辑编程1通信触发
40344 | 343 | 逻辑编程2通信触发
40345 | 344 | 逻辑编程3通信触发
40346 | 345 | 逻辑编程4通信触发
40347 | 346 | 逻辑编程5通信触发
40348 | 347 | 逻辑编程6通信触发
逻辑编程功能1
40351 | 350 | 【10.1.1】逻辑类型 | 0~5 | 0：关闭 1：延时接通 2：延时断开 3：延时接通并延时断开 4：无效-有效跳变沿触发 5：有效-无效跳变沿触发
40352 | 351 | 【10.1.6】触发信号1设置
40353 | 352 | 【10.1.7】触发信号逻辑关系
40354 | 353 | 【10.1.3】逻辑信号输出端口
40355 | 354 | 【10.1.4】延时接通时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40356 | 355 | 【10.1.5】延时断开时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40357 | 356 | 【10.1.8】输出有效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40358 | 357 | 【10.1.2】触发类型 | 0~1 | 0：信号触发 1：条件触发
40359 | 358 | 【10.1.11】触发条件设置 | 0~3 | 0：重量大于设定值 1：重量小于设置定 2：重量设定值区间内 3：重量设定值区间外
40360 | 359 | 【10.1.12】设定值1
40361 | 360
40362 | 361 | 【10.1.13】设定值2
40363 | 362
40364 | 363 | 【10.1.14】重量稳定条件 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40365 | 364 | 【10.1.9】复位信号设置
40366 | 365 | 【10.1.10】复位信号类型 | 0~1 | 0：有效复位 1：无效复位
40367 | 366 | 【10.1.15】触发信号2设置
40368 | 367
40369 | 368
40370 | 369
逻辑编程功能2
40371 | 370 | 【10.2.1】逻辑类型 | 0~5 | 0：关闭 1：延时接通 2：延时断开 3：延时接通并延时断开 4：无效-有效跳变沿触发 5：有效-无效跳变沿触发
40372 | 371 | 【10.2.6】触发信号1设置
40373 | 372 | 【10.2.7】触发信号逻辑关系
40374 | 373 | 【10.2.3】逻辑信号输出端口
40375 | 374 | 【10.2.4】延时接通时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40376 | 375 | 【10.2.5】延时断开时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40377 | 376 | 【10.2.8】输出有效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40378 | 377 | 【10.2.2】触发类型 | 0~1 | 0：信号触发 1：条件触发
40379 | 378 | 【10.2.11】触发条件设置 | 0~3 | 0：重量大于设定值 1：重量小于设置定 2：重量设定值区间内 3：重量设定值区间外
40380 | 379 | 【10.2.12】设定值1
40381 | 380
40382 | 381 | 【10.2.13】设定值2
40383 | 382
40384 | 383 | 【10.2.14】重量稳定条件 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40385 | 384 | 【10.2.9】复位信号设置
40386 | 385 | 【10.2.10】复位信号类型 | 0~1 | 0：有效复位 1：无效复位
40387 | 386 | 【10.2.15】触发信号2设置
40388 | 387
40389 | 388
40390 | 389
逻辑编程功能3
40391 | 390 | 【10.3.1】逻辑类型 | 0~5 | 0：关闭 1：延时接通 2：延时断开 3：延时接通并延时断开 4：无效-有效跳变沿触发 5：有效-无效跳变沿触发
40392 | 391 | 【10.3.6】触发信号1设置
40393 | 392 | 【10.3.7】触发信号逻辑关系
40394 | 393 | 【10.3.3】逻辑信号输出端口
40395 | 394 | 【10.3.4】延时接通时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40396 | 395 | 【10.3.5】延时断开时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40397 | 396 | 【10.3.8】输出有效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40398 | 397 | 【10.3.2】触发类型 | 0~1 | 0：信号触发 1：条件触发
40399 | 398 | 【10.3.11】触发条件设置 | 0~3 | 0：重量大于设定值 1：重量小于设置定 2：重量设定值区间内 3：重量设定值区间外
40400 | 399 | 【10.3.12】设定值1
40401 | 400
40402 | 401 | 【10.3.13】设定值2
40403 | 402
40404 | 403 | 【10.3.14】重量稳定条件 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40405 | 404 | 【10.3.9】复位信号设置
40406 | 405 | 【10.3.10】复位信号类型 | 0~1 | 0：有效复位 1：无效复位
40407 | 406 | 【10.3.15】触发信号2设置
40408 | 407
40409 | 408
40410 | 409
逻辑编程功能4
40411 | 410 | 【10.4.1】逻辑类型 | 0~5 | 0：关闭 1：延时接通 2：延时断开 3：延时接通并延时断开 4：无效-有效跳变沿触发 5：有效-无效跳变沿触发
40412 | 411 | 【10.4.6】触发信号1设置
40413 | 412 | 【10.4.7】触发信号逻辑关系
40414 | 413 | 【10.4.3】逻辑信号输出端口
40415 | 414 | 【10.4.4】延时接通时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40416 | 415 | 【10.4.5】延时断开时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40417 | 416 | 【10.4.8】输出有效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40418 | 417 | 【10.4.2】触发类型 | 0~1 | 0：信号触发 1：条件触发
40419 | 418 | 【10.4.11】触发条件设置 | 0~3 | 0：重量大于设定值 1：重量小于设置定 2：重量设定值区间内 3：重量设定值区间外
40420 | 419 | 【10.4.12】设定值1
40421 | 420
40422 | 421 | 【10.4.13】设定值2
40423 | 422
40424 | 423 | 【10.4.14】重量稳定条件 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40425 | 424 | 【10.4.9】复位信号设置
40426 | 425 | 【10.4.10】复位信号类型 | 0~1 | 0：有效复位 1：无效复位
40427 | 426 | 【10.4.15】触发信号2设置
40428 | 427
40429 | 428
40430 | 429
逻辑编程功能5
40431 | 430 | 【10.5.1】逻辑类型 | 0~5 | 0：关闭 1：延时接通 2：延时断开 3：延时接通并延时断开 4：无效-有效跳变沿触发 5：有效-无效跳变沿触发
40432 | 431 | 【10.5.6】触发信号1设置
40433 | 432 | 【10.5.7】触发信号逻辑关系
40434 | 433 | 【10.5.3】逻辑信号输出端口
40435 | 434 | 【10.5.4】延时接通时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40436 | 435 | 【10.5.5】延时断开时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40437 | 436 | 【10.5.8】输出有效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40438 | 437 | 【10.5.2】触发类型 | 0~1 | 0：信号触发 1：条件触发
40439 | 438 | 【10.5.11】触发条件设置 | 0~3 | 0：重量大于设定值 1：重量小于设置定 2：重量设定值区间内 3：重量设定值区间外
40440 | 439 | 【10.5.12】设定值1
40441 | 440
40442 | 441 | 【10.5.13】设定值2
40443 | 442
40444 | 443 | 【10.5.14】重量稳定条件 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40445 | 444 | 【10.5.9】复位信号设置
40446 | 445 | 【10.5.10】复位信号类型 | 0~1 | 0：有效复位 1：无效复位
40447 | 446 | 【10.5.15】触发信号2设置
40448 | 447
40449 | 448
40450 | 449
逻辑编程功能6
40451 | 450 | 【10.6.1】逻辑类型 | 0~5 | 0：关闭 1：延时接通 2：延时断开 3：延时接通并延时断开 4：无效-有效跳变沿触发 5：有效-无效跳变沿触发
40452 | 451 | 【10.6.6】触发信号1设置
40453 | 452 | 【10.6.7】触发信号逻辑关系
40454 | 453 | 【10.6.3】逻辑信号输出端口
40455 | 454 | 【10.6.4】延时接通时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40456 | 455 | 【10.6.5】延时断开时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40457 | 456 | 【10.6.8】输出有效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40458 | 457 | 【10.6.2】触发类型 | 0~1 | 0：信号触发 1：条件触发
40459 | 458 | 【10.6.11】触发条件设置 | 0~3 | 0：重量大于设定值 1：重量小于设置定 2：重量设定值区间内 3：重量设定值区间外
40460 | 459 | 【10.6.12】设定值1
40461 | 460
40462 | 461 | 【10.6.13】设定值2
40463 | 462
40464 | 463 | 【10.6.14】重量稳定条件 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40465 | 464 | 【10.6.9】复位信号设置
40466 | 465 | 【10.6.10】复位信号类型 | 0~1 | 0：有效复位 1：无效复位
40467 | 466 | 【10.6.15】触发信号2设置
40468 | 467
40469 | 468
40470 | 469
历史数据
40471 | 470 | 累计次数
40472 | 471
40473 | 472 | 上包重量
40474 | 473
40475 | 474 | 配方号
40476 | 475
40477 | 476 | 目标值
40478 | 477
40479 | 478 | 大投提前量
40480 | 479
40481 | 480 | 中投提前量
40482 | 481
40483 | 482 | 小投落差值
40484 | 483
40485 | 484 | 一包时间 |  | 单位ms
40486 | 485
40487 | 486 | 大投时间 |  | 单位ms
40488 | 487
40489 | 488 | 中投时间 |  | 单位ms
40490 | 489
40491 | 490 | 小投时间 |  | 单位ms
40492 | 491
40493 | 492
40494 | 493
40495 | 494
40496 | 495
40497 | 496
40498 | 497
40499 | 498
40500 | 499
40501 | 500
40502 | 501
40503 | 502
40504 | 503
40505 | 504
40506 | 505
40507 | 506
40508 | 507
40509 | 508
40510 | 509
浮点型数据
40511 | 510 | 当前重量
40512 | 511
40513 | 512 | 累计重量 |  | 写入0清除累计重量和次数
40514 | 513
40515 | 514 | 【1.1.4】最大量程
40516 | 515
40517 | 516 | 上次增益标定重量(重量) |  | 只读
40518 | 517
40519 | 518 | 【1.3.3】无砝码增益标定(重量) |  | 读：0 写：标定的增益重量值
40520 | 519
40521 | 520 | 有砝码增益标定(重量) |  | 读：0 写：标定的增益重量值
40522 | 521
40523 | 522 | 物料标定(输入重量) |  | 读：0 写：标定的增益重量值
40524 | 523
40525 | 524 | 【3.2.11】不去皮阈值
40526 | 525
40527 | 526 | 【3.2.12】托包重量
40528 | 527
40529 | 528 | 【3.2.13】夹包重量
40530 | 529
40531 | 530 | 【3.2.15】抖包重量
40532 | 531
40533 | 532 | 【3.3.3】超差值
40534 | 533
40535 | 534 | 【3.3.4】欠差值
40536 | 535
40537 | 536 | 【3.4.8】缷袋零区值
40538 | 537
40539 | 538 | 【4.2.1】目标值
40540 | 539
40541 | 540 | 【4.2.2】大投提前量
40542 | 541
40543 | 542 | 【4.2.3】中投提前量
40544 | 543
40545 | 544 | 【4.2.4】小投落差值
40546 | 545
40547 | 546 | 【10.1.12】逻辑编程一设定值1
40548 | 547
40549 | 548 | 【10.1.13】逻辑编程一设定值2
40550 | 549
40551 | 550 | 【10.2.12】逻辑编程二设定值1
40552 | 551
40553 | 552 | 【10.2.13】逻辑编程二设定值2
40554 | 553
40555 | 554 | 【10.3.12】逻辑编程三设定值1
40556 | 555
40557 | 556 | 【10.3.13】逻辑编程三设定值2
40558 | 557
40559 | 558 | 【10.4.12】逻辑编程四设定值1
40560 | 559
40561 | 560 | 【10.4.13】逻辑编程四设定值2
40562 | 561
40563 | 562 | 【10.5.12】逻辑编程五设定值1
40564 | 563
40565 | 564 | 【10.5.13】逻辑编程五设定值2
40566 | 565
40567 | 566 | 【10.6.12】逻辑编程六设定值1
40568 | 567
40569 | 568 | 【10.6.13】逻辑编程六设定值2
40570 | 569

## 操作错误提示
0 | ，
1 | 清零超出范围
2 | 清零时不稳定
3 | 清零时OFL
4 | 标定时信号波动过大
5 | 信号溢出无法标定
6 | 增益重量大于最大量程
7 | 增益标定精度过高
8 | 目标值设置错误
9 | OFL时不能启动运行
10
11
12
13
14

## 报警信息
0 | 无报警
1 | 批次完成报警
2 | 超欠差报警
3

## 开关量
开关量输入
I0 | 无定义
I1 | 启动（脉冲）
I2 | 启动（电平）
I3 | 缓停
I4 | 停止
I5 | 清零
I6 | 清报警
I7 | 夹松袋
I8 | 夹袋到位
I9 | 上料位
I10 | 下料位
I11 | 安全启停
I12 | 推袋到位
I13 | 堵料检测
I14 | 气压检测
I15 | 上袋故障
I16 | 摆臂缩到位
I17 | 热封伸到位
I18 | 热封缩到位
I19 | 摆臂伸到位
I20 | 手动小投
I21 | 手动中投
I22 | 手动大投
I23 | 手动小投（电平）
I24 | 手动中投（电平）
I25 | 手动大投（电平）
I26 | 推袋/缷袋测试
I27 | 控袋切换（电平）
I28 | 推袋允许
I29
I30
I31
I32
I33
开关量输出
Q0 | 无定义
Q1 | 运行
Q2 | 停止
Q3 | 大投
Q4 | 中投
Q5 | 小投
Q6 | 定值
Q7 | 超欠差
Q8 | 报警
Q9 | 夹袋
Q10 | 推袋
Q11 | 供料
Q12 | 批次完成
Q13 | 缺料
Q14 | 截料
Q15 | 出料
Q16 | 吹料
Q17 | 卸袋
Q18 | 允许上袋
Q19 | 夹袋完成
Q20 | 摆臂输出
Q21 | 热封输出
Q22 | 逻辑输出1
Q23 | 逻辑输出2
Q24 | 逻辑输出3
Q25 | 逻辑输出4
Q26 | 逻辑输出5
Q27 | 逻辑输出6
Q28 | 夹包
Q29 | 托包
Q30 | 超声波输出
开关量输入定义默认值
IN1 | I1 | 启动（脉冲）
IN2 | I4 | 停止
IN3 | I5 | 清零
IN4 | I6 | 清报警
IN5 | I3 | 缓停
IN6 | I7 | 夹松袋
IN7 | I0 | 无定义
开关量输出定义默认值
OUT1 | Q1 | 运行
OUT2 | Q2 | 停止
OUT3 | Q3 | 大投
OUT4 | Q4 | 中投
OUT5 | Q5 | 小投
OUT6 | Q6 | 定值
OUT7 | Q7 | 超欠差
OUT8 | Q8 | 报警
OUT9 | Q9 | 夹袋
OUT10 | Q10 | 推袋
OUT11 | Q17 | 卸袋
OUT12 | Q16 | 吹料

## 过程提示
0 | 停止状态
1 | 加料前延时中
2 | 加料前清零中
3 | 大投
4 | 中投
5 | 小投
6 | 等待稳定
7 | 有超欠差
8 | 定值
9 | 等待夹袋
10 | 正在去皮
11 | 正在松袋
12 | 运行中
13 | 等待下料位信号
14 | 等待推袋到位
15 | 等待卸袋允许
16 | 推袋中
17 | 卸袋中
18 | 气压不足停止中
19 | 推袋前延时
20 | 等待热封伸到位
21 | 等待摆臂伸到位
22 | 等待热封缩到位
23 | 热封加热中
24 | 等待摆臂缩到位
25 | 加热前延时
26 | 缷袋前延时
27 | 等待推袋允许
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40