## Modbus地址表
PLC地址 | 地址 | 项目 | 范围 | 说明 | 绿色代表只读
模块状态相关
40001 | 0 | 当前净重值 | 负999999~ 正999999 | 有符号整数
40002 | 1
40003 | 2 | 当前毛重 | 负999999~ 正999999 | 有符号整数
40004 | 3
40005 | 4 | 仪表状态1 | .0 | 重量稳定（1：不稳；0：稳定）
|  |  | .1 | 重量溢出
|  |  | .2 | 零点
|  |  | .3 | 毫伏数稳定（1：不稳；0：稳定）
|  |  | .4 | 1：净重状态；0：毛重状态
|  |  | .5 | 运行过程中意外掉电标志 给运行信号继续上次加料 先给停止信号 再给运行信号重新开始加料
|  |  | .6 | 历史数据更新（有效2s）
|  |  | .7 | AD溢出（传感器信号异常）
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
40006 | 5 | 仪表状态2 | .0 | 1：运行。0：停止。
|  |  | .1 | 1：暂停。0：非暂停。
|  |  | .2 | 1：缓停有效（完成本次流程后停止）
|  |  | .3 | 大投料
|  |  | .4 | 中投料
|  |  | .5 | 小投料
|  |  | .6 | 定值
|  |  | .7 | 超欠差
|  |  | .8 | 报警
|  |  | .9 | 夹袋
|  |  | .10 | 挂钩
|  |  | .11 | 支架上升（气动）
|  |  | .12 | 支架上升（电动）
|  |  | .13 | 支架下降（电动）
|  |  | .14 | 拍袋
|  |  | .15 | 缺料
40007 | 6 | 仪表状态3 | .0 | 供料
|  |  | .1 | 批次完成
|  |  | .2 | 充气
|  |  | .3 | 回风
|  |  | .4 | 输送机正转
|  |  | .5 | 输送机反转
|  |  | .6 | 逻辑输出1
|  |  | .7 | 逻辑输出2
|  |  | .8 | 逻辑输出3
|  |  | .9 | 逻辑输出4
|  |  | .10 | 逻辑输出5
|  |  | .11 | 上料位
|  |  | .12 | 下料位
|  |  | .13 | 输送机2
.14
.15
40008 | 7 | 总累计次数 | 0~999999999
40009 | 8
40010 | 9 | 总累计重量（高6位） | 0~999999
40011 | 10
40012 | 11 | 总累计重量（低9位） | 0~999999999
40013 | 12
40014 | 13 | 上次结果
40015 | 14
40016 | 15 | 报警信息 |  | 0. 无报警 1. 目标值设置为0,无法启动 2. 重量溢出,无法启动 3. 重量超出清零范围无法清零 4. 重量不稳定,无法清零 5. 重量溢出,无法清零 6. 运行时不允许手动清零 7. 加料结果超欠差 8. 加料结果超欠差，等待处理 9. 批次完成 10. 急停信号有效无法启动 11. 开关量测试状态无法启动 12. 支架下降动作超时报警 13. 支架上升动作超时报警 14. 脱钩不完全报警
40017 | 16
40018 | 17 | 【6.1.1】批次数设置
40019 | 18
40020 | 19 | 【6.1.2】已完成批次
40021 | 20
40022 | 21 | 过程提示 |  | 过程提示
40023 | 22 | 皮重 | 负999999~ 正999999 | 有符号整数
40024 | 23
40025 | 24 | 【3.4.1】包装模式（只读） | 0~1 | 0：净重包装 1：毛重包装
40026 | 25 | 【4.1.1】配方号 | 0~19 | 对应1~20
40027 | 26 | 【4.2.1】目标值 | 0~999999
40028 | 27
40029 | 28 | 输入IO状态 |  | 由低到高每一位代表一个输入状态
40030 | 29 | 输出IO状态 |  | 由低到高每一位代表一个输出状态
重量标定
40041 | 40 | 【1.1.1】单位 | 0~3 | 0：g； 1：kg； 2：t； 3：lb。
40042 | 41 | 【1.1.2】小数点 | 0~4
40043 | 42 | 【1.1.3】分度值 | 0~5 | 对应1、2、5、10、20、50
40044 | 43 | 【1.1.4】最大量程
40045 | 44
40046 | 45 | 有砝码零点标定 |  | 读：当前传感器的电压值 写：非零值标定零点（当前重量要稳定）
40047 | 46
40048 | 47 | 有砝码增益 标定 |  | 读：当前传感器电压与零点电压的差值 写：当前重量值标定增益（当前重量要稳定）
40049 | 48
40050 | 49 | 无砝码零点标定（毫伏数） |  | 读：零点标定的电压 写：零点电压值标定零点
40051 | 50
40052 | 51 | 无砝码增益（毫伏数） |  | 读：增益标定的相对电压 写：标定的增益电压值
40053 | 52
40054 | 53 | 无砝码增益（重量） |  | 读：增益标定的重量值 写：标定的增益重量值
40055 | 54
40056 | 55 | 快速校准 （控制器显示重量） |  | 读：0 快速校准功能。首先输入控制器显示重量，再输入实际重量，即完成一次快速校准。
40057 | 56
40058 | 57 | 快速校准 （实际重量）
40059 | 58
40060 | 59 | 物料标定（记录当前AD值）
40061 | 60
40062 | 61 | 物料标定（输入重量值）
40063 | 62
40064 | 63 | 标定操作提示信息 |  | （持续3s自动消除） 0：无信息 1：标定零点成功 2：标定零点失败，信号不稳定。 3：标定零点失败，信号过小。 4：标定零点失败，信号过大。 5：标定增益成功 6：标定增益失败，信号不稳定。 7：标定增益失败，精度过高。 8：标定增益失败，输入重量不能为0。 9：标定增益失败，当前信号小于零点。 10：标定时信号波动大 11：标定增益AD码需大于零点AD码 12：标定增益精度过高 13：标定增益重量不能为0 14：记录当前AD码成功 15：信号溢出无法标定
40065 | 64 | 进入标定状态 |  | 1：进入标定状态 0：退出标定状态
40066 | 65 | 空秤标定（延时标定） | 1 | 读：0； 写入1执行空秤标定
40067 | 66 | 砝码标定记录AD码 （延时标定） | 1 | 读：0 写入1记录当前AD码用作砝码标定
40068 | 67 | 砝码标定输入重量 （延时标定） |  | 读：0 写入标定重量值，写入后将自动和当前记录的AD码执行砝码标定
40069 | 68
基本称重参数
40071 | 70 | 【2.1.4】判稳时间 | 1~99 | 0.1~9.9s
40072 | 71 | 【2.1.3】判稳范围 | 1~9 | 1~9d
40073 | 72 | 【2.1.1】追零范围 | 0~9 | 0~9d
40074 | 73 | 【2.1.2】清零范围 | 0~99 | 0%~99%
40075 | 74 | 【2.1.5】滤波等级 | 0~9 | 0~9
40076 | 75 | 【2.1.6】上电自动清零开关 | 0~1
40077 | 76 | 【2.1.7】掉电保存开关 | 0~1
配方参数
40081 | 80 | 【4.1.1】配方号 | 0~19 | 对应1~20
40082 | 81 | 【4.2.1】目标值 | 0~999999 | 这几个参数可在运行状态下修改。 下一次加料过程开始时才使用新修改的值。
40083 | 82
40084 | 83 | 【4.2.2】大投提前量 | 0~999999
40085 | 84
40086 | 85 | 【4.2.3】中投提前量 | 0~999999
40087 | 86
40088 | 87 | 【4.2.4】小投落差值 | 0~999999
40089 | 88
40090 | 89 | 【4.2.5】零区值 | 0~999999 | 可以在运行时修改，修改后立即更新
40091 | 90
40092 | 91 | 【4.2.6】皮重值 | 0~999999 | 可以在运行时修改，修改后立即更新
40093 | 92
40094 | 93 | 【4.2.7】皮重误差值 | 0~999999 | 可以在运行时修改，修改后立即更新
40095 | 94
吨包秤控制参数-夹/松袋、挂/脱钩
40111 | 110 | 【3.1.55】夹/松袋信号输入端口 | 0~7
40112 | 111 | 【3.1.54】夹袋信号输出端口 | 0~12
40113 | 112 | 【3.1.1】夹袋延时 | 0~999 | 0.0~99.9s
40114 | 113 | 【3.1.2】自动松袋前延时 | 0~999 | 0.0~99.9s
40115 | 114 | 【3.1.53】挂/脱钩信号输入端口 | 0~7
40116 | 115 | 【3.1.55】挂钩信号输出端口 | 0~12
40117 | 116 | 【3.1.4】挂钩延时 | 0~999 | 0.0~99.9s
40118 | 117 | 【3.1.5】自动脱钩前延时 | 0~999 | 0.0~99.9s
40119 | 118 | 【3.1.8】脱钩判断条件 | 0~2 | 0：低于零区值 1：支架下降完毕 2：手动
40120 | 119 | 【3.1.6】挂钩输出信号逻辑类型 | 0~1 | 0：正逻辑（有效-挂钩） 1：反逻辑（无效-挂钩）
40121 | 120 | 【3.1.52】夹袋到位信号输入端口 | 0~7
40122 | 121 | 【3.1.3】停止输入后夹袋机构处理 | 0~2 | 0：不控制 1：夹袋 2：松袋
40123 | 122 | 【3.1.7】停止输入后挂钩机构处理 | 0~2 | 0：不控制 1：挂钩 2：脱钩
40124 | 123 | 【3.1.9】自动挂钩开关 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40125 | 124 | 【3.1.10】自动挂钩延时 | 0~999 | 0.0~99.9s
40126 | 125 | 【3.1.11】松袋判断条件 | 0~2 | 0：低于零区值 1：支架下降完毕 2：手动
吨包秤控制参数-支架升降
40131 | 130 | 【3.2.1】支架升降控制方式 | 0~2 | 0：气动（无限位） 1：电动（双限位） 2：气动（双限位）
40132 | 131 | 【3.2.6】支架自动升降 | 0~3 | 0：关闭 1：自动上升/自动下降 2：自动上升/手动下降 3：手动上升/自动下降
40133 | 132 | 【3.2.51】支架手动升降信号输入端口 | 0~7
40134 | 133 | 【3.2.7】支架自动上升前延时
40135 | 134 | 【3.2.8】支架自动下降前延时
40136 | 135 | 【3.2.54】支架上升信号（气动）输出端口 | 0~12
40137 | 136 | 【3.2.2】支架上升时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40138 | 137 | 【3.2.3】支架下降时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40139 | 138 | 【3.2.55】支架上升信号（电动）输出端口 | 0~12
40140 | 139 | 【3.2.56】支架下降信号（电动）输出端口 | 0~12
40141 | 140 | 【3.2.52】支架上限位信号输入端口 | 0~7
40142 | 141 | 【3.2.53】支架下限位信号输入端口 | 0~7
40143 | 142 | 【3.2.4】支架上升超时 | 0~999 | 0.0~99.9s
40144 | 143 | 【3.2.5】支架下降超时 | 0~999 | 0.0~99.9s
40145 | 144 | 【3.2.9】停止输入后支架升降处理 | 0~2 | 0：不控制 1：上升 2：下降
吨包秤控制参数-充气、回风
40161 | 160 | 【3.3.1】充气、回风功能 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40162 | 161 | 【3.3.51】充气信号输出端口 | 0~12
40163 | 162 | 【3.3.52】回风信号输出端口 | 0~12
40164 | 163 | 【3.3.2】充气开始时刻 | 0~1 | 0：上升开始时充气 1：上升结束后充气
40165 | 164 | 【3.3.3】充气时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
吨包秤控制参数-加料过程
40181 | 180 | 【3.4.1】包装模式 | 0~1 | 0：净重包装 1：毛重包装
40182 | 181 | 【3.4.2】给料模式 | 0~1 | 0：组合给料 1：独立给料
40183 | 182 | 【3.4.3】加料前延时 | 0~999 | 0.0~99.9s
40184 | 183 | 【3.4.4】大投禁止比较时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40185 | 184 | 【3.4.5】中投禁止比较时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40186 | 185 | 【3.4.6】小投禁止比较时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40187 | 186 | 【3.4.51】大投信号输出端口 | 0~12
40188 | 187 | 【3.4.52】中投信号输出端口 | 0~12
40189 | 188 | 【3.4.53】小投信号输出端口 | 0~12
吨包秤控制参数-拍袋功能
40201 | 200 | 【3.5.1】拍袋功能 | 0~1 | 0：关闭 1：打开 2：由配方参数控制
40202 | 201 | 【3.5.2】拍袋输出控制 | 0~2 | 0：支架升降 1：拍袋信号 2：支架升降和拍袋信号
40203 | 202 | 【3.5.51】拍袋信号输出端口 | 0~12
40204 | 203 | 【3.5.5】加料中拍袋次数1 | 0~99
40205 | 204 | 【3.5.6】加料中拍袋起始重量1 | 0~999999
40206 | 205
40207 | 206 | 【3.5.13】定值后拍袋次数 | 0~99
40208 | 207 | 【3.5.14】拍袋启动前延时 | 0~999 | 0.0~99.9s
40209 | 208 | 【3.5.3】拍袋输出有效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40210 | 209 | 【3.5.4】拍袋输出无效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40211 | 210 | 【3.5.12】加料中拍袋结束重量 | 0~999999
40212 | 211
40213 | 212 | 【3.5.7】加料中拍袋次数2 | 0~99
40214 | 213 | 【3.5.8】加料中拍袋起始重量2 | 0~999999
40215 | 214
40216 | 215 | 【3.5.11】拍袋时暂停加料 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40217 | 216 | 【3.5.9】加料中拍袋次数3 | 0~99
40218 | 217 | 【3.5.10】加料中拍袋起始重量3 | 0~999999
40219 | 218
吨包秤控制参数-定值过程
40221 | 220 | 【3.6.1】定值保持时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40222 | 221 | 【3.6.2】定值需要判稳 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40223 | 222 | 【3.6.51】定值信号输出端口 | 0~12
40224 | 223 | 【3.6.3】超欠差检测 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40225 | 224 | 【3.6.4】超差值 | 0~999999
40226 | 225
40227 | 226 | 【3.6.5】欠差值 | 0~999999
40228 | 227
40229 | 228 | 【3.6.52】超欠差报警信号输出端口 | 0~12
40230 | 229 | 【3.6.6】超欠差暂停开关 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40231 | 230 | 【3.6.7】落差修正功能 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40232 | 231 | 【3.6.8】落差修正次数 | 0~99
40233 | 232 | 【3.6.9】落差修正范围 | 0~999 | 0%~99.9%
40234 | 233 | 【3.6.10】落差修正幅度 | 0~3 | 0：25% 1：50% 2：100%
吨包秤控制参数-输送机控制
40251 | 250 | 【3.7.1】输送机控制功能 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40252 | 251 | 【3.7.3】输送机启动前延时 | 0~999 | 0.0~99.9s
40253 | 252 | 【3.7.4】输送机运行时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40254 | 253 | 【3.7.53】输送机正转信号输出端口 | 0~12
40255 | 254 | 【3.7.7】脱钩不完全报警 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40256 | 255 | 【3.7.8】脱钩报警检测重量 | 0~999999
40257 | 256
40258 | 257 | 【3.7.9】报警后输送机1反转时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40259 | 258 | 【3.7.54】输送机反转信号输出端口 | 0~12
40260 | 259 | 【3.7.2】输送机自动启动 | 0~1
40261 | 260 | 【3.7.51】输送机启停信号输入端口 | 0~7
40262 | 261 | 【3.7.5】输送机2功能 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40263 | 262 | 【3.7.55】输送机2信号输出端口 | 0~12
40264 | 263 | 【3.7.52】输送机2到位信号输入端口 | 0~7
40265 | 264 | 【3.7.6】输送机2运行超时时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40266 | 265 | 【3.7.10】支架上升防挂钩功能 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40267 | 266 | 【3.7.11】支架上升防挂钩时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
吨包秤控制参数-料位设置
40271 | 270 | 【3.8.1】料位模式设置 | 0~3 | 0：无料位 1：单下料位 2：上下料位 3：单上料位
40272 | 271 | 【3.8.51】下料位信号输入端口 | 0~7
40273 | 272 | 【3.8.53】缺料信号输出端口 | 0~12
40274 | 273 | 【3.8.52】上料位信号输入端口 | 0~7
40275 | 274 | 【3.8.54】供料信号输出端口 | 0~12
40276 | 275 | 【3.8.2】供料触发设置 | 0~2 | 0：关闭 1：下料位触发 2：上料位触发
40277 | 276 | 【3.8.3】供料启动延时时间 | 0~999 | 0~99.9s
40278 | 277 | 【3.8.4】供料结束延时时间 | 0~999 | 0~99.9s
40279 | 278 | 【3.8.5】供料功能作用时刻 | 0~1 | 0：运行和停止时都供料 1：只有运行时供料
通讯参数
40291 | 290 | RS232设置 |  | 设备地址 D12~D6：1~99 波特率 D5~D3:: 000: 4800 001: 9600 010: 19200 011: 38400 100: 57600 数据格式 D2~D0: 000: 7-E-1 001: 7-O-1 010: 8-N-1 011: 8-E-1 100: 8-O-1
40292 | 291 | RS232通信协议 |  | 0：MODBUS-RTU-H 1：MODBUS_RTU-L
40293 | 292 | RS485设置 |  | 设备地址 D12~D6：1~99 波特率 D5~D3:: 000: 4800 001: 9600 010: 19200 011: 38400 100: 57600 数据格式 D2~D0: 000: 7-E-1 001: 7-O-1 010: 8-N-1 011: 8-E-1 100: 8-O-1
40294 | 293 | RS485通信协议 |  | 0：MODBUS-RTU-H 1：MODBUS_RTU-L
40295 | 294 | 连接串口设置 |  | 设备地址 D15~D9：1~99 波特率 D8~D6： 000: 4800 001: 9600 010: 19200 011: 38400 100: 57600 数据格式 D5~D3: 000: 7-E-1 001: 7-O-1 010: 8-N-1 011: 8-E-1 100: 8-O-1 通讯协议 D2~D0: 000: Modbus-RTU-H 001: Modbus-RUT-L
40296 | 295 | 逻辑编程1通信触发 | 0~1 | 0：不触发 1：触发
40297 | 296 | 逻辑编程2通信触发 | 0~1 | 0：不触发 1：触发
40298 | 297 | 逻辑编程3通信触发 | 0~1 | 0：不触发 1：触发
40299 | 298 | 逻辑编程4通信触发 | 0~1 | 0：不触发 1：触发
40300 | 299 | 逻辑编程5通信触发 | 0~1 | 0：不触发 1：触发
开关量
40311 | 310 | 输入IO测试 |  | 由低到高每一位代表一个输入状态
40312 | 311 | 输出IO测试 |  | 由低到高每一位代表一个输出状态
40313 | 312 | 进入/退出IO测试 | 0~1 | 0：关闭IO测试。1：启动IO测试。
40314 | 313 | 【5.1.1】IO自定义IN1 |  | 开关量定义列表
40315 | 314 | 【5.1.2】IO自定义IN2
40316 | 315 | 【5.1.3】IO自定义IN3
40317 | 316 | 【5.1.4】IO自定义IN4
40318 | 317 | 【5.1.5】IO自定义IN5
40319 | 318 | 【5.1.6】IO自定义IN6
40320 | 319 | 【5.1.7】IO自定义IN7
40321 | 320 | 【5.2.1】IO自定义OUT1
40322 | 321 | 【5.2.2】IO自定义OUT2
40323 | 322 | 【5.2.3】IO自定义OUT3
40324 | 323 | 【5.2.4】IO自定义OUT4
40325 | 324 | 【5.2.5】IO自定义OUT5
40326 | 325 | 【5.2.6】IO自定义OUT6
40327 | 326 | 【5.2.7】IO自定义OUT7
40328 | 327 | 【5.2.8】IO自定义OUT8
40329 | 328 | 【5.2.9】IO自定义OUT9
40330 | 329 | 【5.2.10】IO自定义OUT10
40331 | 330 | 【5.2.11】IO自定义OUT11
40332 | 331 | 【5.2.12】IO自定义OUT12
40333 | 332 | 启动 |  | 读：0：非运行状态。1：运行状态。 写：非零值：启动运行。
40334 | 333 | 停止 |  | 读：0：非停止状态。1：停止状态。 写：非零值：停止。
40335 | 334 | 缓停 |  | 读：0：非缓停状态。1：缓停状态。 写：非零值：缓停。
40336 | 335 | 暂停 |  | 读：0：非暂停状态。1：暂停状态。 写：1：暂停。
40337 | 336 | 清零 |  | 读：0。 写：非零值：清零。
40338 | 337 | 清报警 |  | 读：0：非报警状态。1：报警状态。 写：非零值：清报警。
40339 | 338 | 切换配方 |  | 读：0。 写：非零值：切换配方
40340 | 339 | 夹/松袋 |  | 读：0：松袋状态。1：夹袋状态。 写：非零值：
40341 | 340 | 挂/脱钩 |  | 读：0：脱钩状态。1：挂钩状态。 写：非零值：
40342 | 341 | 升/降支架 |  | 读：0：下降状态。1：上升状态。 写：非零值：
40343 | 342 | 手动小投 | 0~1 | 读/写：0：小投无效。1：小投有效
40344 | 343 | 手动中投 | 0~1 | 读/写：0：中投无效。1：中投有效
40345 | 344 | 手动大投 | 0~1 | 读/写：0：大投无效。1：大投有效
40346 | 345 | 清除总累计 | 0~20 100 | 读：0。 写：1：清除总累计数据和所有配方累计数据。 2：只清除总累计数据。
40347 | 346 | 清除配方累计 |  | 读：0 写：1~20清除对应1~20号的配方累计 0清除所有配方的累计 100清除当前配方累计
40348 | 347 | 输送机启停 |  | 读：0：输送机未运行。1：输送机运行。 写：1：启停输送机。
40349 | 348 | 扩展接口类型 | 0~1 | 读：0：无扩展。1：7IO扩展
40350 | 349 | 【5.1.8】IO自定义IN8 |  | 开关量定义列表 （接入7IO扩展板时使用，不接时能读能写但没任何作用）
40351 | 350 | 【5.1.9】IO自定义IN9
40352 | 351 | 【5.1.10】IO自定义IN10
40353 | 352 | 【5.1.11】IO自定义IN11
40354 | 353 | 【5.2.13】IO自定义OUT13
40355 | 354 | 【5.2.14】IO自定义OUT14
40356 | 355 | 【5.2.15】IO自定义OUT15
系统相关
40361 | 360 | 编译日期
40362 | 361
40363 | 362 | 型号
40364 | 363 | 型号
40365 | 364 | 型号
40366 | 365
40367 | 366
40368 | 367 | 参数复位 |  | 读：0。 写： 1：复位所有参数（包括下面所有项目） 2：复位标定 3：复位基本称重参数 4：复位配方参数 5：复位开关量自定义 6：复位通讯参数 7：复位吨包秤控制参数 8：复位逻辑编程参数
40369 | 368 | AD转换实际速度 |  | 次/秒 调试观察用
40370 | 369 | 程序运行速度
配方参数-拍袋功能
40371 | 370 | 【4.3.1】拍袋功能 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40372 | 371 | 【4.3.2】拍袋输出控制 | 0~2 | 0：支架升降 1：拍袋信号 2：支架升降和拍袋信号
40373 | 372 | 【3.5.3】拍袋输出有效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40374 | 373 | 【3.5.4】拍袋输出无效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40375 | 374 | 【4.3.5】加料中拍袋次数1 | 0~99
40376 | 375 | 【3.5.6】加料中拍袋起始重量1 | 0~999999
40377 | 376
40378 | 377 | 【3.5.7】加料中拍袋次数2 | 0~99
40379 | 378 | 【3.5.8】加料中拍袋起始重量2 | 0~999999
40380 | 379
40381 | 380 | 【3.5.9】加料中拍袋次数3 | 0~99
40382 | 381 | 【3.5.10】加料中拍袋起始重量3 | 0~999999
40383 | 382
40384 | 383 | 【3.5.11】拍袋时暂停加料 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40385 | 384 | 【3.5.12】加料中拍袋结束重量 | 0~999999
40386 | 385
40387 | 386 | 【3.5.13】定值后拍袋次数 | 0~99
40388 | 387 | 【3.5.14】拍袋启动前延时 | 0~999 | 0.0~99.9s
目标值&累计数据
40391 | 390 | 配方1目标值
40392 | 391
40393 | 392 | 配方2目标值
40394 | 393
40395 | 394 | 配方3目标值
40396 | 395
40397 | 396 | 配方4目标值
40398 | 397
40399 | 398 | 配方5目标值
40400 | 399
40401 | 400 | 配方6目标值
40402 | 401
40403 | 402 | 配方7目标值
40404 | 403
40405 | 404 | 配方8目标值
40406 | 405
40407 | 406 | 配方9目标值
40408 | 407
40409 | 408 | 配方10目标值
40410 | 409
40411 | 410 | 配方11目标值
40412 | 411
40413 | 412 | 配方12目标值
40414 | 413
40415 | 414 | 配方13目标值
40416 | 415
40417 | 416 | 配方14目标值
40418 | 417
40419 | 418 | 配方15目标值
40420 | 419
40421 | 420 | 配方16目标值
40422 | 421
40423 | 422 | 配方17目标值
40424 | 423
40425 | 424 | 配方18目标值
40426 | 425
40427 | 426 | 配方19目标值
40428 | 427
40429 | 428 | 配方20目标值
40430 | 429
40431 | 430 | 配方1累计次数
40432 | 431
40433 | 432 | 配方1累计重量（高6位）
40434 | 433
40435 | 434 | 配方1累计重量（低9位）
40436 | 435
40437 | 436 | 配方2累计次数
40438 | 437
40439 | 438 | 配方2累计重量（高6位）
40440 | 439
40441 | 440 | 配方2累计重量（低9位）
40442 | 441
40443 | 442 | 配方3累计次数
40444 | 443
40445 | 444 | 配方3累计重量（高6位）
40446 | 445
40447 | 446 | 配方3累计重量（低9位）
40448 | 447
40449 | 448 | 配方4累计次数
40450 | 449
40451 | 450 | 配方4累计重量（高6位）
40452 | 451
40453 | 452 | 配方4累计重量（低9位）
40454 | 453
40455 | 454 | 配方5累计次数
40456 | 455
40457 | 456 | 配方5累计重量（高6位）
40458 | 457
40459 | 458 | 配方5累计重量（低9位）
40460 | 459
40461 | 460 | 配方6累计次数
40462 | 461
40463 | 462 | 配方6累计重量（高6位）
40464 | 463
40465 | 464 | 配方6累计重量（低9位）
40466 | 465
40467 | 466 | 配方7累计次数
40468 | 467
40469 | 468 | 配方7累计重量（高6位）
40470 | 469
40471 | 470 | 配方7累计重量（低9位）
40472 | 471
40473 | 472 | 配方8累计次数
40474 | 473
40475 | 474 | 配方8累计重量（高6位）
40476 | 475
40477 | 476 | 配方8累计重量（低9位）
40478 | 477
40479 | 478 | 配方9累计次数
40480 | 479
40481 | 480 | 配方9累计重量（高6位）
40482 | 481
40483 | 482 | 配方9累计重量（低9位）
40484 | 483
40485 | 484 | 配方10累计次数
40486 | 485
40487 | 486 | 配方10累计重量（高6位）
40488 | 487
40489 | 488 | 配方10累计重量（低9位）
40490 | 489
40491 | 490 | 配方11累计次数
40492 | 491
40493 | 492 | 配方11累计重量（高6位）
40494 | 493
40495 | 494 | 配方11累计重量（低9位）
40496 | 495
40497 | 496 | 配方12累计次数
40498 | 497
40499 | 498 | 配方12累计重量（高6位）
40500 | 499
40501 | 500 | 配方12累计重量（低9位）
40502 | 501
40503 | 502 | 配方13累计次数
40504 | 503
40505 | 504 | 配方13累计重量（高6位）
40506 | 505
40507 | 506 | 配方13累计重量（低9位）
40508 | 507
40509 | 508 | 配方14累计次数
40510 | 509
40511 | 510 | 配方14累计重量（高6位）
40512 | 511
40513 | 512 | 配方14累计重量（低9位）
40514 | 513
40515 | 514 | 配方15累计次数
40516 | 515
40517 | 516 | 配方15累计重量（高6位）
40518 | 517
40519 | 518 | 配方15累计重量（低9位）
40520 | 519
40521 | 520 | 配方16累计次数
40522 | 521
40523 | 522 | 配方16累计重量（高6位）
40524 | 523
40525 | 524 | 配方16累计重量（低9位）
40526 | 525
40527 | 526 | 配方17累计次数
40528 | 527
40529 | 528 | 配方17累计重量（高6位）
40530 | 529
40531 | 530 | 配方17累计重量（低9位）
40532 | 531
40533 | 532 | 配方18累计次数
40534 | 533
40535 | 534 | 配方18累计重量（高6位）
40536 | 535
40537 | 536 | 配方18累计重量（低9位）
40538 | 537
40539 | 538 | 配方19累计次数
40540 | 539
40541 | 540 | 配方19累计重量（高6位）
40542 | 541
40543 | 542 | 配方19累计重量（低9位）
40544 | 543
40545 | 544 | 配方20累计次数
40546 | 545
40547 | 546 | 配方20累计重量（高6位）
40548 | 547
40549 | 548 | 配方20累计重量（低9位）
40550 | 549
逻辑编程功能1
40561 | 560 | 【10.1.1】逻辑类型 | 0~5 | 0：关闭 1：延时接通 2：延时断开 3：延时接通并延时断开 4：无效-有效跳变沿触发 5：有效-无效跳变沿触发 6：自锁 7：脉冲
40562 | 561 | 【10.1.6】触发信号1设置
40563 | 562 | 【10.1.7】触发信号逻辑关系
40564 | 563 | 【10.1.3】逻辑信号输出端口
40565 | 564 | 【10.1.4】延时接通时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40566 | 565 | 【10.1.5】延时断开时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40567 | 566 | 【10.1.8】输出有效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40568 | 567 | 【10.1.2】触发类型 | 0~2 | 0：信号触发 1：条件触发 2：通信触发
40569 | 568 | 【10.1.11】触发条件设置 | 0~3 | 0：重量大于设定值 1：重量小于设置定 2：重量设定值区间内 3：重量设定值区间外
40570 | 569 | 【10.1.12】设定值1
40571 | 570
40572 | 571 | 【10.1.13】设定值2
40573 | 572
40574 | 573 | 【10.1.14】重量稳定条件 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40575 | 574 | 【10.1.9】复位信号设置
40576 | 575 | 【10.1.10】复位信号逻辑 | 0~1 | 0：有效复位 1：无效复位
40577 | 576 | 【10.1.15】触发信号2设置
40578 | 577
40579 | 578
40580 | 579
逻辑编程功能2
40581 | 580 | 【10.2.1】逻辑类型 | 0~5 | 0：关闭 1：延时接通 2：延时断开 3：延时接通并延时断开 4：无效-有效跳变沿触发 5：有效-无效跳变沿触发 6：自锁 7：脉冲
40582 | 581 | 【10.2.6】触发信号1设置
40583 | 582 | 【10.2.7】触发信号逻辑关系
40584 | 583 | 【10.2.3】逻辑信号输出端口
40585 | 584 | 【10.2.4】延时接通时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40586 | 585 | 【10.2.5】延时断开时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40587 | 586 | 【10.2.8】输出有效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40588 | 587 | 【10.2.2】触发类型 | 0~2 | 0：信号触发 1：条件触发 2：通信触发
40589 | 588 | 【10.2.11】触发条件设置 | 0~3 | 0：重量大于设定值 1：重量小于设置定 2：重量设定值区间内 3：重量设定值区间外
40590 | 589 | 【10.2.12】设定值1
40591 | 590
40592 | 591 | 【10.2.13】设定值2
40593 | 592
40594 | 593 | 【10.2.14】重量稳定条件 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40595 | 594 | 【10.2.9】复位信号设置
40596 | 595 | 【10.2.10】复位信号逻辑 | 0~1 | 0：有效复位 1：无效复位
40597 | 596 | 【10.2.15】触发信号2设置
40598 | 597
40599 | 598
40600 | 599
逻辑编程功能3
40601 | 600 | 【10.3.1】逻辑类型 | 0~5 | 0：关闭 1：延时接通 2：延时断开 3：延时接通并延时断开 4：无效-有效跳变沿触发 5：有效-无效跳变沿触发 6：自锁 7：脉冲
40602 | 601 | 【10.3.6】触发信号1设置
40603 | 602 | 【10.3.7】触发信号逻辑关系
40604 | 603 | 【10.3.3】逻辑信号输出端口
40605 | 604 | 【10.3.4】延时接通时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40606 | 605 | 【10.3.5】延时断开时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40607 | 606 | 【10.3.8】输出有效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40608 | 607 | 【10.3.2】触发类型 | 0~2 | 0：信号触发 1：条件触发 2：通信触发
40609 | 608 | 【10.3.11】触发条件设置 | 0~3 | 0：重量大于设定值 1：重量小于设置定 2：重量设定值区间内 3：重量设定值区间外
40610 | 609 | 【10.3.12】设定值1
40611 | 610
40612 | 611 | 【10.3.13】设定值2
40613 | 612
40614 | 613 | 【10.3.14】重量稳定条件 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40615 | 614 | 【10.3.9】复位信号设置
40616 | 615 | 【10.3.10】复位信号逻辑 | 0~1 | 0：有效复位 1：无效复位
40617 | 616 | 【10.3.15】触发信号2设置
40618 | 617
40619 | 618
40620 | 619
逻辑编程功能4
40621 | 620 | 【10.4.1】逻辑类型 | 0~5 | 0：关闭 1：延时接通 2：延时断开 3：延时接通并延时断开 4：无效-有效跳变沿触发 5：有效-无效跳变沿触发 6：自锁 7：脉冲
40622 | 621 | 【10.4.6】触发信号1设置
40623 | 622 | 【10.4.7】触发信号逻辑关系
40624 | 623 | 【10.4.3】逻辑信号输出端口
40625 | 624 | 【10.4.4】延时接通时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40626 | 625 | 【10.4.5】延时断开时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40627 | 626 | 【10.4.8】输出有效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40628 | 627 | 【10.4.2】触发类型 | 0~2 | 0：信号触发 1：条件触发 2：通信触发
40629 | 628 | 【10.4.11】触发条件设置 | 0~3 | 0：重量大于设定值 1：重量小于设置定 2：重量设定值区间内 3：重量设定值区间外
40630 | 629 | 【10.4.12】设定值1
40631 | 630
40632 | 631 | 【10.4.13】设定值2
40633 | 632
40634 | 633 | 【10.4.14】重量稳定条件 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40635 | 634 | 【10.4.9】复位信号设置
40636 | 635 | 【10.4.10】复位信号逻辑 | 0~1 | 0：有效复位 1：无效复位
40637 | 636 | 【10.4.15】触发信号2设置
40638 | 637
40639 | 638
40640 | 639
逻辑编程功能5
40641 | 640 | 【10.5.1】逻辑类型 | 0~5 | 0：关闭 1：延时接通 2：延时断开 3：延时接通并延时断开 4：无效-有效跳变沿触发 5：有效-无效跳变沿触发 6：自锁 7：脉冲
40642 | 641 | 【10.5.6】触发信号1设置
40643 | 642 | 【10.5.7】触发信号逻辑关系
40644 | 643 | 【10.5.3】逻辑信号输出端口
40645 | 644 | 【10.5.4】延时接通时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40646 | 645 | 【10.5.5】延时断开时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40647 | 646 | 【10.5.8】输出有效时间 | 0~999 | 0.0~99.9s
40648 | 647 | 【10.5.2】触发类型 | 0~2 | 0：信号触发 1：条件触发 2：通信触发
40649 | 648 | 【10.5.11】触发条件设置 | 0~3 | 0：重量大于设定值 1：重量小于设置定 2：重量设定值区间内 3：重量设定值区间外
40650 | 649 | 【10.5.12】设定值1
40651 | 650
40652 | 651 | 【10.5.13】设定值2
40653 | 652
40654 | 653 | 【10.5.14】重量稳定条件 | 0~1 | 0：关闭 1：打开
40655 | 654 | 【10.5.9】复位信号设置
40656 | 655 | 【10.5.10】复位信号逻辑 | 0~1 | 0：有效复位 1：无效复位
40657 | 656 | 【10.5.15】触发信号2设置
40658 | 657
40659 | 658
40660 | 659
历史数据
40661 | 660 | 累计次数
40662 | 661
40663 | 662 | 上包重量
40664 | 663
40665 | 664 | 配方号
40666 | 665
40667 | 666 | 目标值
40668 | 667
40669 | 668 | 大投提前量
40670 | 669
40671 | 670 | 中投提前量
40672 | 671
40673 | 672 | 小投提前量
40674 | 673
40675 | 674 | 一包时间 |  | 单位ms（开始上升到松袋脱钩）
40676 | 675
40677 | 676 | 大投时间 |  | 单位ms
40678 | 677
40679 | 678 | 中投时间 |  | 单位ms
40680 | 679
40681 | 680 | 小投时间 |  | 单位ms
40682 | 681
40683 | 682
40684 | 683
40685 | 684
40686 | 685
40687 | 686
40688 | 687
40689 | 688
40690 | 689
40691 | 690
40692 | 691
40693 | 692
40694 | 693
40695 | 694
40696 | 695
40697 | 696
40698 | 697
40699 | 698
40700 | 699
浮点重量数值
40701 | 700 | 当前净重值 | 负999999~ 正999999 | 有符号浮点数
40702 | 701
40703 | 702 | 当前毛重 | 负999999~ 正999999 | 有符号浮点数
40704 | 703
40705 | 704 | 总累计重量 |  | 单精度浮点型总累计重量
40706 | 705
40707 | 706 | 总累计重量 |  | 双精度浮点型总累计重量高32位
40708 | 707
40709 | 708 | 总累计重量 |  | 双精度浮点型总累计重量低32位
40710 | 709
40711 | 710 | 上次结果
40712 | 711
40713 | 712 | 有砝码增益 标定 |  | 读：当前传感器电压与零点电压的差值 写：当前重量值标定增益（当前重量要稳定）
40714 | 713
40715 | 714 | 重量溢出 |  | 读出：1、正溢出，2、负溢出
40716 | 715
40717 | 716 | 【4.2.1】目标值 | 0~999999 | 这几个参数可在运行状态下修改。 下一次加料过程开始时才使用新修改的值。
40718 | 717
40719 | 718 | 【4.2.2】大投提前量 | 0~999999
40720 | 719
40721 | 720 | 【4.2.3】中投提前量 | 0~999999
40722 | 721
40723 | 722 | 【4.2.4】小投落差值 | 0~999999
40724 | 723
40725 | 724 | 【4.2.5】零区值 | 0~999999 | 可以在运行时修改，修改后立即更新
40726 | 725
40727 | 726 | 【1.1.4】最大量程 |  | 有符号浮点数
40728 | 727
40729 | 728 | 物料标定（输入重量值） |  | 有符号浮点数
40730 | 729
40731 | 730 | 无砝码增益（重量） |  | 读：增益标定的重量值 写：标定的增益重量值
40732 | 731
40733 | 732 | 【3.5.6】加料中拍袋起始重量1 | 0~999999 | 有符号浮点数
40734 | 733
40735 | 734 | 【3.5.8】加料中拍袋起始重量2 | 0~999999 | 有符号浮点数
40736 | 735
40737 | 736 | 【3.5.10】加料中拍袋起始重量3 | 0~999999 | 有符号浮点数
40738 | 737
40739 | 738 | 【3.5.12】加料中拍袋结束重量 | 0~999999 | 有符号浮点数
40740 | 739
40741 | 740 | 【3.6.4】超差值 | 0~999999 | 有符号浮点数
40742 | 741
40743 | 742 | 【3.6.5】欠差值 | 0~999999 | 有符号浮点数
40744 | 743
40745 | 744 | 【3.7.8】脱钩报警检测重量 | 0~999999 | 有符号浮点数
40746 | 745
40747 | 746 | 【10.1.12】逻辑编程1设定值1 |  | 有符号浮点数
40748 | 747
40749 | 748 | 【10.1.13】逻辑编程1设定值2 |  | 有符号浮点数
40750 | 749
40751 | 750 | 【10.2.12】逻辑编程2设定值1 |  | 有符号浮点数
40752 | 751
40753 | 752 | 【10.2.13】逻辑编程2设定值2 |  | 有符号浮点数
40754 | 753
40755 | 754 | 【10.3.12】逻辑编程3设定值1 |  | 有符号浮点数
40756 | 755
40757 | 756 | 【10.3.13】逻辑编程3设定值2 |  | 有符号浮点数
40758 | 757
40759 | 758 | 【10.4.12】逻辑编程4设定值1 |  | 有符号浮点数
40760 | 759
40761 | 760 | 【10.4.13】逻辑编程4设定值2 |  | 有符号浮点数
40762 | 761
40763 | 762 | 【10.5.12】逻辑编程5设定值1 |  | 有符号浮点数
40764 | 763
40765 | 764 | 【10.5.13】逻辑编程5设定值2 |  | 有符号浮点数
40766 | 765
40767 | 766 | 配方1累计重量 |  | 单精度浮点型配方1累计重量
40768 | 767
40769 | 768 | 配方1累计重量 |  | 双精度浮点型配方1累计重量高32位
40770 | 769
40771 | 770 | 配方1累计重量 |  | 双精度浮点型配方1累计重量低32位
40772 | 771
40773 | 772 | 配方2累计重量 |  | 单精度浮点型配方2累计重量
40774 | 773
40775 | 774 | 配方2累计重量 |  | 双精度浮点型配方2累计重量高32位
40776 | 775
40777 | 776 | 配方2累计重量 |  | 双精度浮点型配方2累计重量低32位
40778 | 777
40779 | 778 | 配方3累计重量 |  | 单精度浮点型配方3累计重量
40780 | 779
40781 | 780 | 配方3累计重量 |  | 双精度浮点型配方3累计重量高32位
40782 | 781
40783 | 782 | 配方3累计重量 |  | 双精度浮点型配方3累计重量低32位
40784 | 783
40785 | 784 | 配方4累计重量 |  | 单精度浮点型配方4累计重量
40786 | 785
40787 | 786 | 配方4累计重量 |  | 双精度浮点型配方4累计重量高32位
40788 | 787
40789 | 788 | 配方4累计重量 |  | 双精度浮点型配方4累计重量低32位
40790 | 789
40791 | 790 | 配方5累计重量 |  | 单精度浮点型配方5累计重量
40792 | 791
40793 | 792 | 配方5累计重量 |  | 双精度浮点型配方5累计重量高32位
40794 | 793
40795 | 794 | 配方5累计重量 |  | 双精度浮点型配方5累计重量低32位
40796 | 795
40797 | 796 | 配方6累计重量 |  | 单精度浮点型配方6累计重量
40798 | 797
40799 | 798 | 配方6累计重量 |  | 双精度浮点型配方6累计重量高32位
40800 | 799
40801 | 800 | 配方6累计重量 |  | 双精度浮点型配方6累计重量低32位
40802 | 801
40803 | 802 | 配方7累计重量 |  | 单精度浮点型配方7累计重量
40804 | 803
40805 | 804 | 配方7累计重量 |  | 双精度浮点型配方7累计重量高32位
40806 | 805
40807 | 806 | 配方7累计重量 |  | 双精度浮点型配方7累计重量低32位
40808 | 807
40809 | 808 | 配方8累计重量 |  | 单精度浮点型配方8累计重量
40810 | 809
40811 | 810 | 配方8累计重量 |  | 双精度浮点型配方8累计重量高32位
40812 | 811
40813 | 812 | 配方8累计重量 |  | 双精度浮点型配方8累计重量低32位
40814 | 813
40815 | 814 | 配方9累计重量 |  | 单精度浮点型配方9累计重量
40816 | 815
40817 | 816 | 配方9累计重量 |  | 双精度浮点型配方9累计重量高32位
40818 | 817
40819 | 818 | 配方9累计重量 |  | 双精度浮点型配方9累计重量低32位
40820 | 819
40821 | 820 | 配方10累计重量 |  | 单精度浮点型配方10累计重量
40822 | 821
40823 | 822 | 配方10累计重量 |  | 双精度浮点型配方10累计重量高32位
40824 | 823
40825 | 824 | 配方10累计重量 |  | 双精度浮点型配方10累计重量低32位
40826 | 825
40827 | 826 | 配方11累计重量 |  | 单精度浮点型配方11累计重量
40828 | 827
40829 | 828 | 配方11累计重量 |  | 双精度浮点型配方11累计重量高32位
40830 | 829
40831 | 830 | 配方11累计重量 |  | 双精度浮点型配方11累计重量低32位
40832 | 831
40833 | 832 | 配方12累计重量 |  | 单精度浮点型配方12累计重量
40834 | 833
40835 | 834 | 配方12累计重量 |  | 双精度浮点型配方12累计重量高32位
40836 | 835
40837 | 836 | 配方12累计重量 |  | 双精度浮点型配方12累计重量低32位
40838 | 837
40839 | 838 | 配方13累计重量 |  | 单精度浮点型配方13累计重量
40840 | 839
40841 | 840 | 配方13累计重量 |  | 双精度浮点型配方13累计重量高32位
40842 | 841
40843 | 842 | 配方13累计重量 |  | 双精度浮点型配方13累计重量低32位
40844 | 843
40845 | 844 | 配方14累计重量 |  | 单精度浮点型配方14累计重量
40846 | 845
40847 | 846 | 配方14累计重量 |  | 双精度浮点型配方14累计重量高32位
40848 | 847
40849 | 848 | 配方14累计重量 |  | 双精度浮点型配方14累计重量低32位
40850 | 849
40851 | 850 | 配方15累计重量 |  | 单精度浮点型配方15累计重量
40852 | 851
40853 | 852 | 配方15累计重量 |  | 双精度浮点型配方15累计重量高32位
40854 | 853
40855 | 854 | 配方15累计重量 |  | 双精度浮点型配方15累计重量低32位
40856 | 855
40857 | 856 | 配方16累计重量 |  | 单精度浮点型配方16累计重量
40858 | 857
40859 | 858 | 配方16累计重量 |  | 双精度浮点型配方16累计重量高32位
40860 | 859
40861 | 860 | 配方16累计重量 |  | 双精度浮点型配方16累计重量低32位
40862 | 861
40863 | 862 | 配方17累计重量 |  | 单精度浮点型配方17累计重量
40864 | 863
40865 | 864 | 配方17累计重量 |  | 双精度浮点型配方17累计重量高32位
40866 | 865
40867 | 866 | 配方17累计重量 |  | 双精度浮点型配方17累计重量低32位
40868 | 867
40869 | 868 | 配方18累计重量 |  | 单精度浮点型配方18累计重量
40870 | 869
40871 | 870 | 配方18累计重量 |  | 双精度浮点型配方18累计重量高32位
40872 | 871
40873 | 872 | 配方18累计重量 |  | 双精度浮点型配方18累计重量低32位
40874 | 873
40875 | 874 | 配方19累计重量 |  | 单精度浮点型配方19累计重量
40876 | 875
40877 | 876 | 配方19累计重量 |  | 双精度浮点型配方19累计重量高32位
40878 | 877
40879 | 878 | 配方19累计重量 |  | 双精度浮点型配方19累计重量低32位
40880 | 879
40881 | 880 | 配方20累计重量 |  | 单精度浮点型配方20累计重量
40882 | 881
40883 | 882 | 配方20累计重量 |  | 双精度浮点型配方20累计重量高32位
40884 | 883
40885 | 884 | 配方20累计重量 |  | 双精度浮点型配方20累计重量低32位
40886 | 885
40887 | 886 | 【4.2.6】皮重值
40888 | 887
40889 | 888 | 【4.2.7】皮重误差值
40890 | 889
40891 | 890 | 砝码标定输入重量 （延时标定） |  | 浮点数。同地址40068功能相同。 读：0。写入标定重量值，写入后将自动和当前记录的AD码执行砝码标定
40892 | 891
40893 | 892
40894 | 893
40895 | 894
40896 | 895
40897 | 896
40898 | 897
40899 | 898
40900 | 899

## 开关量
开关量输入
I0 | 无定义
I1 | 启动
I2 | 急停
I3 | 缓停
I4 | 暂停
I5 | 清零
I6 | 清报警
I7 | 切换配方
I8 | 夹/松袋
I9 | 挂/脱钩
I10 | 升/降支架
I11 | 手动小投
I12 | 手动中投
I13 | 手动大投
I14 | 清除总累计
I15 | 清除当前配方累计
I16 | 上料位
I17 | 下料位
I18 | 支架上限位（电动支架使用）
I19 | 支架下限位（电动支架使用）
I20 | 启动/急停
I21 | 启动/缓停
I22 | 启动/暂停
I23 | 手动小投（电平）
I24 | 手动中投（电平）
I25 | 手动大投（电平）
I26 | 夹袋到位
I27 | 输送机启停
I28 | 输送机启停&挂/脱钩
开关量输出
O0 | 无定义
O1 | 运行
O2 | 停止
O3 | 缓停
O4 | 暂停
O5 | 大投
O6 | 中投
O7 | 小投
O8 | 定值
O9 | 超欠差
O10 | 报警
O11 | 夹袋
O12 | 挂钩
O13 | 支架上升（气动）
O14 | 支架上升（电动）
O15 | 支架下降（电动）
O16 | 拍袋
O17 | 缺料
O18 | 供料
O19 | 批次完成
O20 | 充气
O21 | 回风
O22 | 输送机正转
O23 | 输送机反转
O24 | 逻辑输出1
O25 | 逻辑输出2
O26 | 逻辑输出3
O27 | 逻辑输出4
O28 | 逻辑输出5
开关量输入定义默认值
IN1 | I1 | 启动
IN2 | I2 | 停止
IN3 | I4 | 暂停
IN4 | I6 | 清报警
IN5 | I8 | 夹/松袋
IN6 | I9 | 挂/脱钩
IN7 | I10 | 升/降支架
开关量输出定义默认值
OUT1 | O1 | 运行
OUT2 | O2 | 停止
OUT3 | O5 | 大投
OUT4 | O6 | 中投
OUT5 | O7 | 小投
OUT6 | O8 | 定值
OUT7 | O10 | 报警
OUT8 | O11 | 夹袋
OUT9 | O12 | 挂钩
OUT10 | O13 | 支架上升（气动）
OUT11 | O20 | 充气
OUT12 | O21 | 回风

## 过程提示
1 | 设备处于停止状态，等待启动。
2 | 等待夹袋，请输入夹袋信号。
3 | 等待挂钩，请输入挂钩信号。
4 | 夹袋、挂钩已完成，等待输入支架上升信号。
5 | 支架正在上升。
6 | 支架正在上升并且充气已启动。
7 | 支架正在上升并且充气已结束。
8 | 支架正在上升并且回风已启动。
9 | 支架上升已结束，正在充气。
10 | 等待加料前延时结束后开始加料。
11 | 等待下料位输入信号有效才能开始加料。
12 | 等待重量稳定后去皮。
13 | 正在进行快速加料。
14 | 正在进行中速加料。
15 | 正在进行慢速加料。
16 | 加料已完成，等待加料中拍袋完成。
17 | 加料已完成，等待重量稳定，记录结果。
18 | 加料完成。
19 | 进行超欠差检测，重量需稳定。
20 | 超欠差暂停，清除报警可继续运行。
21 | 进行落差修正，重量需稳定
22 | 正在进行加料后拍袋。
23 | 等待输入支架下降信号。
24 | 支架正在下降。
25 | 等待松袋和脱钩完成。
26 | 输送机正在运行。
27 | 设备暂停中...启动继续运行或急停返回停止状态。
28 | 支架下降完毕，等待重量低于零区值后松袋、脱钩。
29 | 等待支架下降完成。
30 | 上次运行中断电。启动后继续，或急停清除掉电保存数据。
31 | 清除当前报警后进入下一次包装流程。
32 | 支架正在上升，等待到达上限位。
33 | 支架正在上升，等待到达上限位，并且充气已启动。
34 | 支架正在上升，等待到达上限位，并且充气已结束。
35 | 支架正在上升，等待到达上限位，并且回风已启动。
36 | 支架正在下降，等待到达下限位。
37 | 等待支架下降完成到达下限位。
38 | 等待夹袋到位。
39 | 加料暂停中，正在进行拍袋。
40